Doporučení SÚJB

Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – Rentgenové ozařovače – březen 2000

OPRAVA A DOPLNĚNÍ

1.1.2007

Minimální seznam testů  pro rentgenové ozařovače

| Kontrolovaný parametr | ZPS | ZDS | PZ | Literatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frekvence | Tolerance | Tolerance | Tolerance |  |
| Bezpečnostní, výstražné a indikační systémy | Signalizace pracovního stavu u vstupních dveří | D | F | F | F | [1] |
|  | Signalizace operačního stavu na ovládacím panelu | D | F | F | F | [1] |
|  | Indikace provozních hodnot | D | F | F | F | [1] |
|  | Vstupní dveře do ozařovny | T | F | F | F | [1] |
|  | Nouzové vypínače | T | F | F | F | [1] |
|  | Zajištění před samovolným zapnutím | M | F | F | F | [1] |
|  | Chlazení rentgenky | T | F | F | F | [1] |
|  | Neporušenost filtrů | T | F | F | F | [1] |
|  | Ochranné pomůcky | T | F | F |  | [1] |
|  | Tubusy – mechanická neporušenost | T | F | F | F | [1] |
|  | Aretace pohybů | T | F | F | F | [1] |
|  | Ostatní příslušenství | M | F | F | F | [1] |
|  | Volba filtru | T | F | F | F | [1] |
|  | Systém aplikace dávky (ozařovací čas) | M | F | F | F | [1] |
|  | Systém sledování pacienta | D | F | F | F | [1] |
| Charakteristiky radiačního pole | Shoda radiačního pole s údajem tubusu | R | 4 mm | 4 mm | 4 mm | [1] |
|  | Homogenita radiačního pole |  |  | 2 % * | Ref. | [1], [2] |
|  | Symetrie radiačního pole |  |  | 2 % * | Ref. | [1], [2] |
|  | Polostín radiačního pole |  |  | 2 % * | Ref. | [1], [2] |
|  | Záření pronikající kolimačním systémem ** |  |  | 0,5 % 2,0 % | 0,5 % 2,0 % | [1] |
|  | Záření pronikající krytem rentgenky ** |  |  | viz [1] | viz [1] | [1] |

| Dozimetrické charakteristiky | Absorbovaná dávka v referenčním bodě | R | 5 % | 5 % | Ref. | [1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polotloušťka (kvalita záření) | R | 10 % 20 % | 10 % 20 % | Ref. | [1] |
|  | Faktory velikosti pole | R | 5 % *** | 5 % *** | Ref. | [1] |
|  | Hloubkové dávky |  |  | 3 % + | Ref. ++ | [[1], [2] |
| Systém monitorování | Monitorování dávky | M | 5 % |  |  | [1] |
|  | Reprodukovatelnost aplikované dávky | R | 3 % 5% | 3 % 5% | 3 % 5% | [[1], [2] |
|  | Linearita aplikované dávky | R | 5 %+++ | 5 %+++ | 5 %+++ | [1], [2] |
|  | Časovač | T | 2 % | 2 % | 0,5 % | [1] |
|  | Efekt zapnutí | R | 2 % | 2 % | 2 % | [1], [2] |

*	S toleranční hodnotou se srovnává odchylka od referenční hodnoty zjištěné při přejímací zkoušce

**	Při ZDS se provádí jen v odůvodněných případech (po opravě, která by mohla ovlivnit stínící vlastnosti)

***	S tolerancí 5 % by se měla srovnávat odchylka výsledné dávky pro daný tubus, ne jen vlastní OF

+	Porovnává-li se měření dvou různých osob, je přijatelná odchylka 5 %

++	Při PZ se měří všechny tubusy pro všechny energie

+++	Viz vztah v [1]

Seznam zkratek:

Ref.	stanoví se referenční hodnota

F	kontrola funkčnosti

D 	denně

T 	týdně

M	měsíčně

R	ročně

Literatura:

[1]	Doporučení SÚJB. Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – rentgenové 		ozařovače. 2000.

[2]	Doporučení SÚJB. Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – rentgenové 		ozařovače. Oprava a doplnění 1. 12. 2003.

[3]	Katalog metodik pro zkoušky v radioterapii – www.sujb.cz  Radiační ochrana/ dokumenty.