Verze 2018-09-18

Seznam úkolů pro praktickou zkoušku ZOZ pro hodnocení vlastností v radioterapii:

Uchazeči o ZOZ pro hodnocení vlastností zdrojů používaných v radioterapii si pro praktickou zkoušku zajistí přístroje a pomůcky potřebné pro provedení PZ nebo ZDS na daném zařízení. V případě, že se jedná o zkoušku na ZIZ, který zajišťuje SÚJB a žadatel si chce některou pomůcku půjčit na pracovišti (např. vodní fantom), musí si to předem domluvit se SÚJB, který to domluví s nasmlouvaným pracovištěm.

- Rentgenové zobrazovací zařízení používané v radioterapii

  - Radioterapeutický rentgenový simulátor, který není CT simulátorem

    - Bezpečnostní, výstražné a indikační systémy

- signalizace stavu přístroje – signalizace na simulátoru, signalizace u vstupních dveří do ozařovny, signalizace na ovládacím panelu, indikace provozních hodnot, systém sledování pacienta,

- mechanické a elektronické bezpečnostní systémy – vstupní dveře do ozařovny simulátoru, uvolnění pohybů, nouzové vypínače, antikolizní systém, koncové polohy,

- elektricky vyvolané pohyby – rameno, kolimátor, receptor rentgenového obrazu a systém ozařovacího stolu, ovládání pohybů částí přístroje z místnosti simulátoru, nouzové zastavení motorů, automatické nastavení parametrů simulátoru – přesnost automatického nastavení simulátoru, reprodukovatelnost automatického nastavení simulátoru,

- připevnění a celistvost příslušenství – stav příslušenství, poloha příslušenství, kolmost podkladové plochy příslušenství, kódování příslušenství.

    - Mechanické a optické parametry

- světelný kříž,

- přesnost optického dálkoměru,

- rovnoběžnost a kolmost vymezovačů pole,

- izocentrum – poloha izocentra, údaje o izocentra,

- světelné zaměřovače – shoda bočních zaměřovačů v místě izocentra, přesnost zaměření izocentra,

- shoda světelných zaměřovačů ve vzdálenosti od izocentra,

- vodorovnost a kolmost světelných rovin,

- shoda světelné osy s rovinou sagitálního zaměřovače,

- shoda roviny sagitálního zaměřovače s osou rotace ramena,

- kontrola přesnosti úhlových stupnic,

- kontrola přesnosti posuvných stupnic.

    - Shoda optických a radiačních parametrů

- shoda velikosti vymezeného pole s indikací,

- shoda velikosti vymezeného a vymezeného radiační pole,

- reprodukovatelnost nastavení velikosti vymezeného pole,

- shoda středu vymezeného pole a osy vymezeného radiačního pole,

- závislost polohy osy vymezeného radiačního pole na FAD,

- závislost polohy osy vymezeného radiačního pole na velikosti ohniska,

- indikace osy vymezeného radiačního pole,

- shoda os vymezených protilehlých radiačních polí.

    - Parametry rtg svazku, receptor rtg obrazu

- jakost záření – první polotloušťka

- zdroj rtg záření – napětí, index přenosové kermy, linearita a reprodukovatelnost přenosové  kermy, vstupní povrchová kerma, kermový příkon ve vzduchu na vstupní rovině receptoru rtg obrazu pro skiaskopii, kermový příkon ve vzduchu v místě vstupu do pacienta (na fantomu) pro skiaskopii,

- receptor rentgenového obrazu – rozlišení při vysokém kontrastu, rozlišení při nízkém kontrastu, zobrazení stupnice šedi,

- automatické řízení expozice – funkčnost, reprodukovatelnost AERC, jednotnost detektorů, omezení expozice časovačem.

    - Stůl simulátoru

- svislý pohyb, příčný pohyb, podélný pohyb, izocentrická rotace stolu, rovnoběžnost os izocentrické rotace stolu a osy rotace desky stolu, stálost nastavené výšky stolu

  - CT simulátor

    - Bezpečnostní systémy

- kontrola funkce dveřního kontaktu, kontrola funkce bezpečnostních tlačítek, kontrola systému sledování pacienta

    - Světelné zaměřovače

- kontrola souhlasu integrovaných světelných zaměřovačů s tomografickou rovinou, kontrola rovnoběžnosti a kolmosti integrovaných světelných zaměřovačů vzhledem k tomografické rovině, kontrola vzdálenosti bočních externích světelných zaměřovačů od integrovaných světelných zaměřovačů, kontrola shody integrovaných a externích světelných zaměřovačů v nulové pozici, kontrola rovnoběžnosti a kolmosti externích světelných zaměřovačů vzhledem k tomografické rovině, kontrola přesnosti a reprodukovatelnosti pohybu sagitálních a koronálních externích zaměřovačů

    - Stůl pacienta

- kontrola polohy stolu pacienta vzhledem k tomografické rovině, kontrola vertikálního a podélného posuvu stolu, kontrola polohy stolu při CT skenu, kontrola vodorovné polohy stolu a artefaktů

    - Akviziční jednotka

- kontrol indikace úhlu sklonu akviziční jednotky, kontrola základní polohy sklonu akviziční jednotky, kontrola přesnosti zaměření skenu na základě přehledového snímku, kontrola tloušťky tomografické vrstvy, kontrola šířky profilu citlivosti, kontrola generátoru

    - Charakteristiky obrazu a dozimetrické charakteristiky rtg svazku

- CT čísla, kalibrační křivka pro převod CT čísel, šumu a homogenity obrazu, prostorová integrita obrazu, prostorová rozlišovací schopnost, rozlišení při nízkém kontrastu

- kermový index výpočetní tomografie

    - Celková kontrola správné funkčnosti 4DCT

    - Celková kontrola procesu CT-simulace

  - Přídavné zobrazovací rentgenové zařízení

    - Ověření shody polohy izocentra lineárního urychlovače a kV zobrazovacího systému

    - Kontrola kvality obrazu zobrazovacích systémů a přesnost jejich použití

- kontrast snímku zobrazovacího systému, funkce softwaru zobrazovacího systému, prostorové rozlišení, poměr signálu k šumu, převod hustoty materiálu na Hounsfieldovy jednotky pro CBCT, homogenita obrazu pro CBCT, minimální čas potřebný k získání snímku, ověření polohy cílového objemu, automatický posuv stolu pro ortogonální 2D snímky a CBCT, celková kontrola správné funkčnosti 4DCT, kontrola řízení spouštění zobrazovacího systému příslušenstvím monitorujícím dýchací cyklus.

    - Dozimetrické charakteristiky svazků zobrazovacích systémů

- napětí rentgenky, první polotloušťka, index přenosové kermy, linearita a reprodukovatelnost přenosové kermy, vstupní povrchová kerma, kermový index pro CBCT.

- Radioterapeutické rentgenové zařízení nebo urychlovač částic:

  - Radioterapeutický rentgenový ozařovač

    - Ověření bezpečnostních, výstražných a indikačních systémů

- signalizace stavu přístroje – na ozařovači, u vstupních dveří do ozařovny, signalizace operačního stavu na ovládacím panelu, indikace provozních hodnot,

- mechanické a elektronické bezpečnostní systémy – vstupní dveře do ozařovny, nouzové vypínače, zajištění před samovolným zapnutím, chlazení rentgenky, bezpečnostní zařízení vztažená ke vzájemnému pohybu ozařovače a stolu, neporušenost filtrů, ochranné pomůcky, tubusy, aretace pohybů, ostatní příslušenství,

- bezpečnostní zařízení vztažená ke svazku záření – volba filtru, volba tubusu s trvale připevněným filtrem, systém aplikace dávky,

- systém sledování pacienta.

    - Mechanické parametry a shoda mechanických a optických parametrů

- souhlas mezi geometrickou osou kolimátoru, osou rotace kolimátoru a světelnou osou,

- ozařovací vzdálenost,

- symetrie kolimátoru, rovnoběžnost a kolmost lamel kolimátoru resp. tubusu,

- velikost světelného pole.

    - Charakteristiky radiačního pole

- velikost radiačního pole – shoda světelného a radiačního pole, shoda světelné osy resp. osy tubusu a osy svazku záření, shoda radiačního pole s údajem tubusu resp. stupnice,

- homogenita radiačního pole,

- symetrie radiačního pole,

- polostín radiačního pole,

- unikající záření – záření pronikající kolimačním systémem, záření pronikající krytem rentgenky, záření z jiných částí než z rentgenky.

    - Dozimetrické charakteristiky

- absorbovaná dávka v referenčním bodě,

- kvalita záření – měření polotloušťky,

- faktory velikosti pole,

- hloubkové dávky.

    - Systém monitorování dávky

- monitorování dávky,

- reprodukovatelnost aplikované dávky,

- linearity aplikované dávky,

- časovač,

- efekt zapnutí.

    - Příslušenství

  - Lineární urychlovač s vysokoenergetickými fotonovými svazky s homogenizačním filtrem

    - Bezpečnostní, indikační a výstražné systémy

- přesnost úhlových a délkových stupnic, rozsah pohybů a koncové polohy, signalizace stavu přístroje, vstup do ozařovny, antikolizní systémy, pohyby urychlovače vyžadující dva spínače, stav ozařovacích pomůcek, volba druhu a geometrie záření, systém sledování pacienta, nouzové vypínače, kontrola ovládání stolu v případě nouze, kontrola systému monitorování dávky, kontrola řídicího časovače.

    - Mechanické parametry

- nastavení ozařovacích pomůcek, souhlas geometrické osy a osy rotace kolimátoru, souhlas osy rotace kolimátoru a světelné osy, přesnost optického dálkoměru, poloha izocentra při rotaci ramene, světelné zaměřovače, shoda velikosti světelného pole s indikovaným údajem, rovnoběžnost, kolmost a přesnost polohování kolimačního systému.

    - Charakteristiky radiačního pole

- souhlas světelné osy a osy svazku záření, souhlas světelného a radiačního pole, shoda velikosti radiačního pole s indikovaným údajem, homogenita radiačního pole, symetrie radiačního pole, radiační polostín, záření pronikající kolimačním systémem, unikající záření vně maximálního radiačního pole, ukončení pohybové terapie.

    - Dozimetrické charakteristiky svazků záření

- absorbovaná dávka v referenčním bodě, procentuální hloubkové dávkové křivky a energetické parametry svazku záření, stabilita energie svazku záření, faktory velikosti pole, klínové faktory a úhly klínu, kontrola polohy klínu, faktory podložky, faktory zeslabení stínícím blokem, stabilita svazku při rotaci ramene, reprodukovatelnost polohy clon a MLC, přesnost lokalizace při stereotaktické radioterapii, dozimetrická stabilita dodání IMRT a VMAT pole, dozimetrická separace lamel MLC.

    - Systém monitorování dávky

- stabilita systému monitorování dávky, blokovací funkce sekundárního systému monitorování dávky, reprodukovatelnost systému monitorování dávky, linearita systému monitorování dávky, závislost systému monitorová dávky na rotaci ramene.

    - Ozařovací stůl

- svislý pohyb ozařovacího stolu, izocentrická rotace ozařovacího stolu, longitudinální a laterální pohyb ozařovacího stolu, stálost nastavené výšky stolu, vodorovnost ozařovacího stolu.

    - Elektronický portálový zobrazovací systém (EPID)

    - Příslušenství

  - Lineární urychlovač s vysokoenergetickými fotonovými svazky bez homogenizačního filtru, který není tomoterapií ani systémem CyberKnife

    - Bezpečnostní, indikační a výstražné systémy

- přesnost úhlových a délkových stupnic, rozsah pohybů a koncové polohy, signalizace stavu přístroje, vstup do ozařovny, antikolizní systémy, pohyby urychlovače vyžadující dva spínače, stav ozařovacích pomůcek, volba druhu a geometrie záření, systém sledování pacienta, nouzové vypínače, kontrola ovládání stolu v případě nouze, kontrola systému monitorování dávky, kontrola řídicího časovače.

    - Mechanické parametry

- nastavení ozařovacích pomůcek, souhlas geometrické osy a osy rotace kolimátoru, souhlas osy rotace kolimátoru a světelné osy, přesnost optického dálkoměru, poloha izocentra při rotaci ramene, světelné zaměřovače, shoda velikosti světelného pole s indikovaným údajem, rovnoběžnost, kolmost a přesnost polohování kolimačního systému.

    - Charakteristiky radiačního pole

- souhlas světelné osy a osy svazku záření, souhlas světelného a radiačního pole, shoda velikosti radiačního pole s indikovaným údajem, nehomogenita, symetrie radiačního pole, sklon profilu, radiační polostín, záření pronikající kolimačním systémem, unikající záření vně maximálního radiačního pole.

    - Dozimetrické charakteristiky svazků záření

- absorbovaná dávka v referenčním bodě, procentuální hloubkové dávkové křivky a energetické parametry svazku záření, stabilita energie svazku záření, faktory velikosti pole, stabilita svazku při rotaci ramene, reprodukovatelnost polohy clon a MLC, přesnost lokalizace při stereotaktické radioterapii, dozimetrická stabilita dodání IMRT a VMAT pole, dozimetrická separace lamel MLC.

    - Systém monitorování dávky

- stabilita systému monitorování dávky, blokovací funkce sekundárního systému monitorování dávky, reprodukovatelnost systému monitorování dávky, linearita systému monitorování dávky, závislost systému monitorová dávky na rotaci ramene.

    - Ozařovací stůl

- svislý pohyb ozařovacího stolu, izocentrická rotace ozařovacího stolu, longitudinální a laterální pohyb ozařovacího stolu, stálost nastavené výšky stolu, vodorovnost ozařovacího stolu.

    - Elektronický portálový zobrazovací systém (EPID)

    - Příslušenství

  - Lineární urychlovač s vysokoenergetickými elektronovými svazky

    - Mechanické parametry

- shoda velikosti světelného pole s indikovaným údajem

    - Charakteristiky radiačního pole

- souhlas světelné osy a osy svazku záření, shoda velikosti radiačního pole s indikovaným údajem, homogenita radiačního pole, symetrie radiačního pole, radiační polostín.

    - Dozimetrické charakteristiky svazků záření

- absorbovaná dávka v referenčním bodě, procentuální hloubkové dávkové křivky a energetické parametry svazku záření, stabilita energie svazku záření, faktory velikosti pole, kontaminace elektronových svazků brzdným zářením.

    - Příslušenství

  - Tomoterapie

    - Ověření bezpečnostních, výstražných a indikačních systémů

    - Mechanické parametry

    - Charakteristiky radiačního pole

    - Dozimetrické charakteristiky

    - Systém monitorování dávky

    - Příslušenství

  - Systém CyberKnife

    - Ověření bezpečnostních, výstražných a indikačních systémů

    - Mechanické parametry

    - Charakteristiky radiačního pole

    - Dozimetrické charakteristiky

    - Systém monitorování dávky

    - Příslušenství

  - Protonový ozařovač

    - Ověření bezpečnostních, výstražných a indikačních systémů

    - Mechanické parametry

    - Charakteristiky radiačního pole

    - Dozimetrické charakteristiky

    - Systém monitorování dávky

    - Příslušenství

- Uzavřené radionuklidové zdroje a zařízení s uzavřenými radionuklidovými zdroji

  - Brachyterapie

    - Kontrola kvality uzavřeného radionuklidového zdroje

- identifikace URZ, dokumentace k URZ, kalibrace URZ, těsnost URZ.

    - Bezpečnostní, indikační a výstražné systémy

- světelná a zvuková signalizace, nezávislý detektor úrovně radiace v ozařovně, systém sledování pacienta a komunikace s pacientem, ovládací prvky, údaje v řídicím systému, dokumentace průběhu ozařování, blokování a přerušení ozařování, ruční nouzové zatažení zdroje, havarijní trezor a nářadí, přesnost polohy zdroje, časovač, tranzitní čas.

    - Aplikátory a přenosové trubice a jejich připojení

    - Kontrola kvality plánovacího systému a kontrola výpočtu dávkové distribuce

- výpočet dávkové distribuce, korekce na nehomogenity, volba algoritmu, výpočetní mřížka a okno, absolutní / relativní dávka, předpis dávky a normalizace, stabilita výpočtu dávkové distribuce pro referenční plán, anatomická reprezentace pacienta, geometrická přesnost v plánovacím systému, nástroje pro zhodnocení ozařovacího plánu.

    - Kontrola lokalizace v brachyterapii a kontrola kvality zobrazovacích systémů používaných v brachyterapii

  - Teleterapie

    - Bezpečnostní, výstražné a indikační systémy

- signalizace stavu přístroje, vstup do ozařovny, nouzové uzavření zdroje záření, antikolizní systém, koncové polohy, aretace stolu, ovládání pohybu ozařovače a stolu, zbytkové pohyby ozařovače a stolu, funkčnost volby režimů, ozařovací pomůcky, systém sledování pacienta.

    - Mechanické parametry a shoda mechanických a optických parametrů

- přesnost stupnic rotačních a posuvných pohybů, kontrola automatického nastavení polohy, souhlas mezi geometrickou osou kolimátoru, osou otáčení kolimátoru a světelnou osou, poloha izocentra, světelné zaměřovače, mechanický zaměřovač a optický dálkoměr, symetrie kolimátoru, rovnoběžnost a kolmost lamel, velikost světelného pole.

    - Charakteristiky radiačního pole

- velikost pole záření – souhlas světelné osy a osy svazku záření, souhlas velikosti pole záření a údaje na stupnici, souhlas světelného pole a pole záření,

- homogenita pole záření – časová stabilita homogenity, stabilita homogenity v závislosti na úhlu ramene,

- symetrie pole zářní – časová stabilita symetrie, stabilita symetrie v závislosti na úhlu ramene

- polostín pole záření,

- unikající záření – záření pronikající kolimačním systémem, unikající záření vně maximálního pole záření, neužitečné záření ve stavu svazek vypnut.

    - Dozimetrické charakteristiky

- absorbovaná dávka v referenčním bodě, faktory velikosti pole, závislost dávkového příkonu na ozařovací vzdálenosti, klínové faktory, faktory podložky, faktory dalších stínících prvků, faktory zeslabení stínícím blokem.

    - Monitorování dávky

- časovač – správná funkce časovače, přesnost nastaveného času, vliv otevření a uzavření zdroje, uchování údaje o čase ozáření,

- stabilita kermového příkonu.

    - Ozařovací stůl

- svislý pohyb, izocentrická rotace stolu, příčná a podélná pevnost stolu.

    - Těsnost uzavřeného radionuklidového zdroje

  - Leksellův gama nůž

    - Bezpečnostní, výstražné a indikační systémy

    - Mechanické parametry

    - Charakteristiky radiačního pole

    - Dozimetrické charakteristiky

    - Monitorování dávky

    - Těsnost uzavřeného radionuklidového zdroje

    - Příslušenství