# Provozní předpis

## Přístup na pracoviště mají:

- Pracovníci obsluhující přístroj

- Osoba (majitel zvířete) přidržující zvíře (pokud je to nezbytné)

- Kontrolní orgány a servisní technici s vědomím držitele povolení

## Povinnosti pracovníků:

- Řídit se PZJ a další související dokumentací.

- Seznámit se s postupy při práci na pracovišti s rtg přístrojem.

- Dodržovat režim práce ve sledovaném pásmu.

- Provádět vyšetření (skiagrafické/skiaskopické) podle postupů stanovených pro daný typ vyšetření.

- V případě, že je nutné zvíře během rtg vyšetření přidržovat (mohou to být jen osoby starší 18 let) musí pracovník:

- vyžádat si souhlas této osoby,

- upozornit ženy v reprodukčním věku na možná rizika způsobená ionizujícím zářením v případě těhotenství,

- poskytnout této osobě odpovídající osobní ochranné pomůcky (zástěra, rukavice),

- poučit ji o tom, kde a jak má zvíře přidržovat .

- Vést evidenci provedených vyšetření.

- Vést evidenci osob přidržujících zvíře během vyšetření (písemný souhlas).

- Využívat všech ochranných prostředků, které jsou pro daný způsob vyšetření požadovány.

- Zajistit provádění úklidu pracoviště při odpojeném přístroji ze sítě.

## Zásady pro práci s rtg přístrojem:

Postup pro skiagrafické vyšetření - stálé pracoviště

- Rentgenové vyšetření se provádí v prostorách k tomu určených.

- Ve vyšetřovně se vyskytují pouze osoby, jejichž přítomnost je během vyšetření nezbytná.

- Před expozicí a během ní musí všichni přítomní respektovat příkazy pracovníka provádějícího rentgenové vyšetření.

- Užitečný svazek musí být kolimován tak, aby velikost rentgenového pole byla s ohledem na požadované vyšetření minimální.

- V žádném případě se nesmí nastavovat rtg pole větší, než je rozměr receptoru obrazu (kazeta s filmem).

- Expozice se provádí podle expozičních tabulek s ohledem na tloušťku vyšetřované oblasti resp. dle orgánové předvolby.

- Vyvolávání a zpracování filmů se provádí podle doporučení výrobce.

- Přidržovat zvíře během vyšetření je přípustné pouze tehdy, není-li možné použít jiný způsob jeho znehybnění (např. anestetika, fixační pomůcky).

- Pokud se zvíře během vyšetření přidržuje pak:

- ruce osoby přidržující zvíře nesmějí být v primárním svazku (kontrola pomocí světelného pole)

- tato osoba se vybaví osobními ochrannými pomůckami (zástěra a rukavice)

- informuje se, kde má stát (s ohledem na výsledky proměření rozptýleného záření).

Postup pro skiagrafické vyšetření - přechodné pracoviště

- Na přechodných pracovištích se pro rtg vyšetření dává přednost prostorům, které jsou ohraničeny plotem, stěnou apod.

- Pokud to není možné a vyšetření se provádí ve volném prostoru, je nezbytné zajistit, aby se v prostoru ve směru primárního svazku nevyskytovala žádná osoba.

- V prostoru, kde se provádí rtg vyšetření, se smějí vyskytovat pouze osoby, jejichž přítomnost je během vyšetření nezbytná.

- Tyto osoby musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky.

- Požadovaná velikost rentgenového pole se vymezí světelným polem (lépe viditelné na tmavém pozadí).

- V případě, že kazetu nelze umístit do držáku kazet, je ji třeba odpovídajícím způsobem připevnit a zvolit takovou velikost kazety, aby ji primární svazek nepřesahoval.

- Pokud je to možné, zvířeti se podají uklidňující prostředky.

- Pokud je nezbytné zvíře přidržovat, způsob přidržení zvířete se předem vyzkouší.

- Vyšetřovaná oblast se před vyšetřením očistí od zbytků, úlomků, kamenů, špíny, bahna.

## Instrukce pro postup v případě odchylek od  běžného provozu

V případě podezření na chybnou funkci/selhání rentgenového přístroje, je obsluhující pracovník povinen:

- Okamžitě ukončit expozici, popřípadě odpojit rentgen od elektrické sítě/proudového zdroje a až do odstranění závady přístroj nepoužívat.

- Informovat držitele povolení a dohlížející osobu.

Držitel povolení, resp. dohlížející osoba:

- Přešetří mimořádnou událost.

- O mimořádné události bezprostředně informuje dotčené osoby.

- Zajistí opravu přístroje a pokud se oprava týkala parametrů ověřovaných ve ZDS, zajistí provedení ZDS v příslušném rozsahu.

- Zahájí používání až po odstranění závady, případně po kladném výsledku ZDS (je-li zkouška nezbytná).

- Závažné odchylky od běžného provozu zaznamená do protokolu o mimořádné události, který obsahuje:

a) zjištěné příčiny vzniku mimořádné události a posouzení její závažnosti,

b) hodnocení následků na zdraví osob,

c) návrh opatření ke snížení pravděpodobnosti opětovného vzniku mimořádné události.

Záznam podepíše držitel povolení a dohlížející osoba. Záznam se eviduje a archivuje po dobu 5 let od vyhlášení mimořádné události. Záznamy o mimořádných událostech se jednou za  měsíc zasílají Regionálnímu centru SÚJB.

## Monitorování:

S ohledem na rtg zdroje a rozsah činnosti se rutinní monitorování pracoviště nezavádí.

Protokol z proměření rozptýleného záření je přílohou „Důkazu optimalizace radiační ochrany“ (součást dokumentace pracoviště).

V případě změn ovlivňujících radiační ochranu (např. výměna rentgenu, rentgenky, stavební úpravy ) se provede nové měření rozptýleného záření.

Na pracovišti jsou zaměstnáni následující radiační pracovníci kategorie B() :

| jméno příjmení: | č. osobního dozimetru**): | sledovací období**): |
| --- | --- | --- |

Důležitá telefonní čísla: 	Držitel povolení:

Dohlížející osoba:

RC SÚJB:

Schválil:		podpis/funkce				 dne:

Seznámil se (Jména a podpisy všech radiačních pracovníků):

# Footnotes

()     radiační pracovník B nemusí být vybaven osobním dozimetrem

**) pokud jsou vybaveni osobními dozimetry