**Termíny pravidelných zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) pro zubní rtg zařízení**

**po přechodu na nové atomové právo**

Výklad požadavků § 27 odst. 1 písm. a) bod 6 a § 116 odst. 1 vyhlášky č. 422/2016 Sb.

**Intraorální rtg zařízení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **termín poslední ZDS** | **rok výroby** | **termín další ZDS** | **příklad** |
| 2015 ZDS  (tzn. 2016 úspěšný TLD audit) | jakýkoli | **2017**  a dále po 3 letech | ZDS 8. 5. 2015,  duben 2016 úspěšný TLD audit,  další ZDS kdykoli v květnu 2017 |
| 2016 ZDS | Do 31. 12. 2004 | **2018**  a dále po 3 letech | ZDS 31. 12. 2016,  další ZDS kdykoli v prosinci 2018 |
| 2016 ZDS | Od 1. 1. 2005 | **2019**  a dále po 3 letech | ZDS 1. 1. 2016,  další ZDS v kdykoli v lednu 2019 |

**Panoramatické rtg zařízení (pouze 2D)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok výroby** | **termín další** | **příklad** |
| do 31. 12. 2008 | **2017**  a dále po 3 letech | ZDS 17. 2. 2016,  další ZDS kdykoli v únoru 2017 |
| od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 | **2018**  a dále po 3 letech | ZDS 28. 9. 2016,  další ZDS kdykoli v září 2018 |
| od 1. 1. 2012 | **2019**  a dále po 3 letech | ZDS 6. 6. 2016,  další ZDS v kdykoli v červnu 2019 |

**Zubní výpočetní tomograf (umožňuje 3D)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **termín poslední ZDS** | **rok výroby** | **termín dalších ZDS** | **příklad** |
| 2016 | jakýkoli | **2017**  a dále každý rok | ZDS 28. 10. 2016,  další ZDS kdykoli v říjnu 2017 |

**Termíny pravidelných zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) pro veterinární rtg zařízení**

**po přechodu na nové atomové právo**

Výklad požadavků § 27 odst. 1 písm. a) bod 6 a § 116 odst. 1 vyhlášky č. 422/2016 Sb.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **termín poslední ZDS** | **rok výroby** | **termín dalších ZDS** | **Příklad** |
| 2015 | do 31. 12. 2005 | **2017**  a dále po 3 letech | ZDS 1. 5. 2015,  další ZDS kdykoli v květnu 2017 |
| 2015 | od 1. 1. 2006 | **2018**  a dále po 3 letech | ZDS 5. 7. 2015,  další ZDS kdykoli v červenci 2018 |
| 2016 | do 31. 12. 2005 | **2018**  a dále po 3 letech | ZDS 24. 12. 2016,  další ZDS kdykoli v prosinci 2018 |
| 2016 | od 1. 1. 2006 | **2019**  a dále po 3 letech | ZDS 25. 12. 2016,  další ZDS kdykoli v prosinci 2019 |

**Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability u kostních denzitometrů**

**se neprovádí** (§ 68 NAZ),

**provádí se zkoušky provozní stálosti**