Výstraha pro uživatele plánovacího systému PLANW

ve spojení s LU Elekta se 160 lamelovým MLC

V důsledku chyby přenosu ozařovacího plánu z plánovacího systému PLANW do verifikačního systému Mosaiq došlo k radiologické události kategorie A. Chyba se týká pouze LU Elekta se 160 lamelovým MLC.

Plánovací systém PLANW před odesláním ozařovacího plánu do verifikačního systému upravuje rozestupy lístků pod Y clonami na 20 mm, jak to vyžaduje tento typ MLC. Chyba ve funkci pro úpravu rozestupů lístků způsobila sevření lístků na rozestup 20 mm i v ozařovacím poli. Jelikož úprava rozestupů lístků pod Y clonami proběhne těsně před odesláním do verifikačního systému, není možné tuto chybu zjistit v plánovacím systému PLANW. Tento chybný kód je v programu YplanyProject plánovacího systému od měsíce května 2017. U ostatních LU tato chyba nenastane, protože MLC nevyžadují rozevření clon pod Y clonami na 20 mm.

Uživatelům byl zaslán opravený program plánovacího systému PLANW.

Doporučení:

- Po exportu ozařovacího plánu do verifikačního systému Mosaiq zkontrolovat tvary ozařovacích polí.

- Provést inspekci plánů všech pacientů, které mohly být postiženy touto chybou.

- Provést počáteční ověření RVS (záznamového a verifikačního systému), např. dle Doporučení SÚJB Záznamové a verifikační systémy v radioterapii