## ÚVOD
Ověření plánovacího systému pro radioterapii
Výčet zkoušek dle dokumentů TRS 430 a TG 105 při uvádění do provozu plánovacích systémů pro radioterapii.
Vypracováno v SÚRO (Ing. Irena Konaiarová Ph. D., Ing. Ivana Horáková, CSc.) v roce 2017 .
|  |  | plánovací systém (TPS) |  |  | záznamový a verifikační systém (RVS)
| Každý plánovací systém musí projít počátečním ověřením před uvedením nového zdroje ionizujícího záření do klinického provozu. | Název zkoušky | Dělá se ano/ne | Kdo dělá | Co se dělá | Dělá se ano/ne | Kdo dělá | Co se dělá
| Za toto ověření je zodpovědný klinický radiologický fyzik pracoviště. | Uvádění do provozu ozařovače a TPS/RVS
|  | Acceptance test | ano | dodavatel | ověření údajů | ano | dodavatel | ověření údajů
| Po předání (acceptance test) plánovacího systému dodavatelem uživateli následuje přejímací zkouška zdroje. Po první části přejímací zkoušky zdroje v rámci povolení k uvádění do provozu ZIZ probíhá měření dat nutných pro konfiguraci plánovacího systému, vložení dat do plánovacího systému a počáteční ověření TPS (commissioning). Rozsah tohoto ověření by měl vycházet z požadavků tohoto dokumentu. |  |  |  | v technické dokumentaci TPS |  |  | v technické dokumentaci RVS
|  | PZ | ne |  |  | ne
1. část
| Výstupy ověřování TPS jsou zapisovány do protokolů (lze použít protokol v tomto souboru). Druhá část přejímací zkoušky může proběhnout až po provedení počátečního ověření TPS daným pracovištěm. Držitel povolení k hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření v rámci druhé části přejímací zkoušky do svého protokolu uvede identifikační údaje o TPS a údaje o testech TPS při počátečním ověření, tj. že pracoviště předložilo protokol z počátečního ověření TPS a uvede výsledek počátečního ověření TPS (vyhovuje/nevyhovuje). | Počáteční ověření TPS/RVS3) | ano | pracoviště | ověření TPS dle doporučení SÚJB | ano | pracoviště | ověření RVS dle doporučení SÚJB
| Držitel povolení k hodnocení vlastností ZIZ dále provede ověření shody mezi měřením a výpočtem TPS pro vybrané parametry (pro všechny svazky: procentuální hloubkové dávky, profily, faktory velikosti pole, příp. další). Výběr těchto testů vychází z metodiky držitele povolení pro hodnocení vlastností ZIZ. Za správnost a úplnost druhé části PZ odpovídá držitel povolení k hodnocení vlastností ZIZ. | PZ | ano | osoba se ZOZ | 1. údaje o testech TPS při počátečním ověření | ano | osoba se ZOZ | 1. údaje o testech RVS při počátečním ověření
| Toto počáteční ověřování, pokud je prováděno v rámci uvádění do provozu, nemá charakter zkoušky provozní stálosti, protože držitel tohoto povolení ZPS neprovádí. Přesto musí být toto počáteční ověřování během uvádění do provozu provedeno, protože je důležitým podkladem pro druhou část PZ, pro následné ZPS a pro samotný klinický provoz pracoviště. | 2. část |  |  | 2. vybrané testy TPS1)
| Pravidlem správné praxe je, aby na každém příslušenství bylo provedeno alespoň jednou počáteční ověření. Pokud tedy toto počáteční ověření TPS nebylo provedeno v rámci uvádění do provozu ani nikdy potom, je nutné jej provést co nejdříve. V tom případě se toto ověřování provádí v rámci systému ZPS, ale nejedná se o pravidelnou ZPS, nýbrž o jednorázovou, výchozí ZPS. | Audit4) | ano | SÚRO | end-to-end testy | ne
Zkoušky TPS/RVS při pravidelné ZDS ozařovače
| Držitel povolení k hodnocení vlastností ZIZ v rámci pravidelné ZDS do svého protokolu uvede identifikační údaje TPS a údaje o testech TPS při počátečním ověření (zda je pracoviště provedlo a výsledek), údaje o testech TPS po změně (zda je pracoviště provedlo, pokud došlo ke změně vyžadující ověření TPS, a výsledek) a výsledky vybraných testů TPS dle svojí metodiky. | ZDS pravidelná | ano | osoba se ZOZ | 1. údaje o testech TPS při počátečním ověření | ano | osoba se ZOZ | 1. údaje o testech RVS při počátečním ověření
[5 empty] | 2. údaje o testech TPS po změně2) |  |  | 2. údaje o testech RVS po změně2)
3. vybrané testy TPS1)
Zkoušky TPS/RVS po změně2) TPS/RVS
| Po upgrade software TPS nebo dat v něm obsažených musí klinický radiologický fyzik provést ZPS reflektující danou skutečnost a rozhodnout o nutnosti následného zajištění částečné ZDS. | ZPS | ano |  | ověření dle doporučení SUJB v potřebném rozsahu | ano |  | ověření dle doporučení SUJB v potřebném rozsahu
po změně2)
| Po změně software TPS nebo dat v něm obsažených je nutné provést ověření TPS pracovištěm v rámci zkoušek provozní stálosti v potřebném rozsahu a poté je nutné provést částečnou ZDS, kdy držitel povolení k hodnocení vlastností ZIZ do svého protokolu uvede identifikační údaje o TPS a údaje o testech TPS po změně (zda pracoviště provedlo a výsledek) a výsledky vybraných testů TPS dle svojí metodiky. | ZDS po změně2) TPS/RVS | ano | osoba se ZOZ | 1. údaje o testech po změně2) | ne
2. vybrané testy TPS1)
|  | Audit4) | ano5) | SÚRO | end-to-end testy | ne
Zkoušky provozní stálosti TPS/RVS pravidelné
| Pravidelné zkoušky provozní stálosti TPS jsou v zodpovědnosti klinického radiologického fyzika pracoviště. Rozsah a obsah jednotlivých ZPS včetně ověřování TPS jsou dány v metodice ZPS daného držitele povolení k používání, které předkládá k žádosti o povolení k používání daného ZIZ jako součást Programu zajištění radiační ochrany nebo Programu systému řízení. Na metodiky ZPS ověřující TPS se může odkázat na tento dokument, protokol musí mít vyhotoven vlastní ( s možností využití protokolu z tohoto dokumentu). | ZPS pravidelná | ano6) |  | zkoušky TPS v odpovědnosti klinického RF pracoviště (např. kontrolní součty) |  |  | zkoušky RVS v odpovědnosti klinického RF pracoviště
1) Vybrané testy TPS: procentuální hloubkové dávky, profily, faktory velikosti pole (pro všechny svazky), resp. ověření ozařovací tabulky v případě terapeutických rentgenů.
Použitá literatura: |  | 2) Změnou se rozumí nový systém nebo změna software či dat vyžadující ověření TPS/RVS.
3) Provádí se v rámci povolení k uvádění zdroje do provozu. Pokud je pracoviště dosud nikdy neprovedlo, musí je provést dodatečně, a to v rámci systému ZPS.
[1] | Chetty I. J. et al.: Report of the AAPM Task Group No. 105: Issues associated with clinical implementation of Monte Carlo-based photon and electron external beam treatment planning. Med. Phys. 34 (12), December 2007. | 4) Zařizuje SÚJB v rámci správní nebo kontrolní činnosti.
[2] | Technical Report Series No. 430: Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for Radiation Treatment of Cancer. IAEA, 2004. | 5) V odůvodněných případech.
6) V případě terapeutických rentgenů se v rámci roční zkoušky provozní stálosti ověřují ozařovací tabulky.

## Přístroje a vybavení
Přístroje a vybavení nutné k provedení přejímací zkoušky a uvedení do provozu plánovacích systémů pro externí radioterapii
Přístroje a vybavení | Účel
Filmový denzitometr/skener | pro filmovou dozimetrii
Vyhodnocovací systém pro TLD
Měřidla:
Cylindrické komory | Stanovení absorbované dávky v bodě ve vodě za referenčních podmínek
Měření dávkových křivek na ose svazku záření
Měření profilů svazku
Diody a malé ionizační komory | Měření v oblastech vysokých dávkových gradientů (polostín a buildup)
Planparalelní ionizační komory | Měření v buildup oblasti na centrální ose fotonových svazků
Film | Měření na ose svazku záření elektronových svazků
Termoluminiscenční detektory | Dávkové profily, 2D dávkové distribuce a dozimetrie elektronových svazků
Měření ve speciálních antropomorfních fantomech
In vivo dozimetrie
Lineární pole detektorů | Pro měření profilů, speciálně pro dynamické klíny a IMRT
Elektrometry | Výstup ionizačních komor a diod
Fantomy:
Deskové fantomy | vodě- a tkáně- ekvivalentní
* vodě- a tkáně- ekvivalentní | pro filmovou dozimetrii
* s nízkou hustotou (korek nebo dřevo) | pro nehomogenní geometrii
Fantom pro ověření správné funkce CT | Konverze CT čísel na elektronové hustoty
Kontrola geometrie svazku
Kontrola tvorby DRR
Kontrola rekonstrukcí rovin
Automatický vodní fantom | Měření na ose svazku záření
Měření profilů svazku
Antropomorfní | pro měření TLD typických nebo speciálních ozařovacích technik

## Acceptance test-Předání
Ověření plánovacího systému pro externí radioterapii při předání TPS výrobcem uživateli
Ověří se funkčnost plánovacího systému v následujícím rozsahu:
Kontrola kompatibility souborů při přenosu dat
Funkčnost počítačové sítě a přenos obrazových informací z CT, MR, ultrazvuku, či jiné zobrazovací modality
Správnost přenesených dat z CT
Lokalizační a dozimetrické parametry, které se nastavují na ozařovači, ale nejsou sledovány Záznamovým a Verifikačním systémem
Přenos informací do systému, který pro plánovaná MLC pole počítá souřadnice lamel
Přenos informací pro DRR
Přenos dat z TPS do pomocných zařízení (např. vyřezávačky bloků či kompenzátorů)
Přenos dat mezi TPS a simulátorem či CT simulátorem
Přenos dat do onkologického informačního systému
Přenos naměřených dat ze software automatického vodního fantomu do TPS (kontrola, že formáty souborů jsou kompatibilní s TPS)
Kontrola software plánovacího systému
Ověření způsobilosti plánovacího systému
Vstup CT | Vytvořit anatomický popis založený na standardní sadě CT snímků dodané výrobcem, ve formátu, který bude na pracovišti používán
Anatomický popis | Vytvořit model pacienta založený na standardních CT datech zmíněných výše. Konturování externích povrchů, vnitřní anatomie, atp. Vytvořit a zobrazit 3D objekty.
Popis svazku | Ověřit, že všechny deklarované techniky jsou funkční, s použitím standardního popisu svazku dodaného výrobcem
Výpočty dávky pro fotonový svazek | Provést výpočet dávky pro standardní sadu dat fotonového svazku. Testy by měly obsahovat různá otevřená pole, rozdílná SSD, blokovaná pole, MLC pole
výpočet dávky v případě nehomogenit, plány s použitím více polí, asymetrická pole tvarovaná konvenčními clonami, klínová pole, a další.
Výpočty dávky pro elektronový svazek | Provést sadu výpočtu dávek pro standardní sadu dat elektronového svazku. Testy by měly obsahovat otevřená pole, rozdílná SSD, tvarovaná pole, výpočet dávky
v případě nehomogenit, ověření výpočtu dávek pro geometrie se zakřiveným povrchem, a další.
Výpočty dávky v brachyterapii | Provést výpočet dávky pro jeden zdroj každého typu, stejně jako výpočet dávky pro implantáty s použitím více zdrojů.
Provedení výpočtu dávky pro standardní implantační techniky a pro gynekologické aplikace s použitím hlavní sondy a ovoidů, dvourovinné aplikace pro
intersticiální brachyterapii prsu, atd.
Zobrazení dávky a DVH | Zobrazení výsledků výpočtu dávky. Použití standardní dávkové distribuce dodané výrobcem pro ověření, že DVH pracuje tak, jak je popsáno.
Uživatelem vytvořená dávková distribuce může být použita pro následné zkoušky (např. zkoušky provozní stálosti nebo zkoušky dlouhodobé stability).
Kontrola výtisku plánu | Vytisknout veškerou dokumentaci pro danou sadu plánů a potvrdit, že veškeré textové a grafické informace jsou vytištěny správně.
Ověření výpočtu plánovacího systému
Použití vzorových dat (benchmark) | Ověření základních výpočetních schopností TPS
Detekce závažných chyb výpočetního algoritmu
Kontrola správnosti výpočetního algoritmu
Použití zlatých dat | Kontrola implementace software do uživatelova hardware
Kontrola základních výpočetních schopností TPS
Použití vlastních dat pracoviště | Ověření, zda měřená data byla správně implementována do TPS
Ověření základních výpočetních schopností TPS
Ověření dalších funkcí plánovacího systému
Archivační software pro ukládání pacientských dat pro pacienty, kterým skončila léčba
Záložní software pro databázi pacientů
Software pro tisk nebo vykreslení izodózních map
Software pro zadání měřených dat ve smyslu absorbovaných dávek a parametrů ozařovací jednotky. Kontrola, že ozařovací geometrie při získávání dat do TPS a
3D souřadnicový systém automatického vodního fantomu jsou v software TPS správně rozpoznány.
Software pro zadávání dat radionuklidů pro brachyterapii
Software pro přístup a tisk dozimetrických dat, dat pro ozařovací jednotky a dat pro zdroje záření
Ověření správné implementace souborů (pokud byly dodány) vykonávajících kontrolní součet nebo jiné bezpečnostní zkoušky
Kontrola dokumentace
Součástí přejímací zkoušky je kontrola, | Dodavatel (výrobce) musí dodat popis algoritmu používaném v plánovacím systému a uvést přesnost tohoto algoritmu
že byla dodána veškerá dokumentace. | Dodavatel musí poskytnout informaci o programu zabezpečování jakosti hardware a software, který byl použit při navržení, vývoji, testování, dokumentaci a vydání software.
Dodavatel musí vydat detailní popis formátů souborů, které se používají pro import a export dat, společně s příklady správné implementace mechanismu přenosu dat.
Kdykoliv je to možné, musí být použity obecně akceptované protokoly.

## Commissioning
Metodika a protokol pro ověření plánovacího systému pro externí radioterapii v rámci uvádění TPS do provozu
Plánovací systém:
Verze:
Algoritmus pro výpočet dávky:
Verze:
Ověření provedl:
Datum:
Závěr:
Plánovací systém byl ověřen v souladu s TRS 430 (IAEA) a TG 105 (AAPM) a byly/nebyly shledány skutečnosti bránící jeho uvedení do klinického provozu pro vysokoenergetické fotonové svazky používané pro 3DCRT a IMRT a pro vysokoenergetické elektronové svazky.
METODIKA OVĚŘENÍ PARAMETRŮ PLÁNOVACÍHO SYSTÉMU |  |  |  |  | PROTOKOL OVĚŘENÍ PLÁNOVACÍHO SYSTÉMU
(Vyplnit dle potřeby a uvést detaily ve vztahu k provedení daného testu, tj. ID pacienta v TPS, použité vybavení, výsledek zkoušky, atp.)
Anatomická reprezentace pacienta
| Akviziční test 1: | Manuální konturování
|  | Účel: | Dokumentace metody použité pro získání manuální konturování.
|  | Postup: | Definovat standardní postup ručního zakreslení více kontur (v různých hloubkách v pacientovi)
|  | a) | Provést zakonturování více struktur
|  | b) | Potvrdit, že pro každou konturu je jasně dokumentována informace o:
ID pacienta
Poloze kontury
Hodnoty souřadnice z kontury relativně vůči definovanému referenčnímu bodu na pacientovi
levo-pravá orientace
měřítko pro konturu
identifikace lokalizačních značek (např. středy polí, atp.)
datum a čas
osoba, která vytvořila konturu
kontrola směrů AP-PA a laterálních
jiné relevantní informace (tato volba může být závislá na typu plánovacího systému)
| Akviziční test 2: | Získání dat z CT
|  | Účel: | Zkontrolovat a dokumentovat postup použitý k získání CT (nebo jiných obrazových) dat
|  | Postup: | Zrevidovat postup, který bude použit pro plánování léčby na základě CT (nebo jiných) obrazových dat a potvrdit, že postup vyhovuje následujícím požadavkům:
|  | a) | Je vyžadováno unikátní Identifikační číslo pacienta
|  | b) | Volba protokolu pro zobrazování závisí na velikosti zorného pole, tloušťce řezu a/nebo kroku dle potřeby, stejně jako na použití kontrastu, metodě použité pro zohlednění dýchacích či jiných pohybů pacienta, orientaci pacienta, atp.
|  | c) | Jsou použity fixační pomůcky pro léčbu pacienta
|  | d) | Definice počátku souřadného systému na CT musí být dokumentována a jeho zadání musí být prováděno standardním způsobem.
|  | e) | Pokud je pro léčbu použit bolus nebo jiná pomůcka, musí být zahrnuty při snímkování.
|  | f) | Pokud po přenosu do TPS není součástí dat informace o poloze pacienta (pronační vs. supinační poloha, směr hlavou či nohama do gantry), musí být tato skutečnost definována v software CT skeneru.
| Vstupní test 1: | Kalibrace digitizéru
|  | Účel: | Zkontrolovat kalibraci a funkčnost digitizéru
|  | Postup: | Zkouška se v ČR neprovádí, digitizér již není podporovaným zařízením pro získávání obrazových informací pro externí radioterapii ani pro brachyterapii
| Vstupní test 2: | Manuální konturování
|  | Účel: | Zkontrolovat přesnost metody použité pro záznam geometrických dat a správnost poznámek během procesu konturování (jméno pacienta, levo-pravé značení, značky pro nastavení laserů apod.)
|  | Postup: | Lze použít kontury z akvizičního testu 1 na pevném, dobře definovaném fantomu (např. antropomorfním fantomu), pro který existuje známý geometrický popis, takže měření může být přímo porovnáno se známými rozměry. Rovněž je možné jednoduše porovnat kontury nakreslené na papír po přenosu z konturovacího zařízení). Uživatel by měl ověřit, že jsou správně umístěna různá standardní značení, tj. značky indikující směry levo-pravý, anterior-posterior a značky pro nastavení laserů, SSD na centrální ose, souřadnice v ose z (vzdálenost od vrchu ke spodní části ozařovacího stolu) kontur a další podobné informace.
| Vstupní test 3: | Získání dat z CT
|  | Účel: | Ověřit, že data z CT jsou správně získána, správně přenesena do TPS a správně TPS reprodukována.
|  | Postup: | Provést následující zkoušky pro CT snímky získané při všech orientacích scanu, které se použijí pro plánování léčby, přičemž tyto orientace by měly zahrnovat polohy:
supinační (hlava napřed)
supinační (nohy napřed)
pronační (hlava napřed)
pronační (nohy napřed)
Další jiné orientace
Zkoušky je nutné provést pro každou kombinaci používaného CT a TPS.
Vybrat standardní protokol pro CT snímkování: protokol obsahuje číslo řezu, tloušťku řezu, reconstruction circle a orientaci pacienta.
Dle geometrie fantomů lze jednoznačně určitě jeho polohu v prostoru (tj. orientace L-R, A-P, Hlava-Nohy) a lze nalézt jeho centrálního řez. Provést zobrazovací studii. Přenést snímky do TPS. Ověřují a analyzují následující parametry:
|  |  | Metoda: | Tolerance:
|  | Geometrická přesnost a distorze | Použít softwarové nástroje pro změření výšky, šířky a dalších rozměrů struktur ve fantomu a porovnat je se známými rozměry těchto struktur ve fantomu. Posoudit shodu mezi CT a TPS. | 2 mm
Ověření se provádí pro pro každý pohled (pro každou rovinu - sagitální, transverzální, longitudinální, apod.).
|  | Orientace | Použít transverzální řezy pro potvrzení správné polohy orientačních kontrastních značek (levo-pravá orientace, superior-inferior, anterior-posterior) - musí být provedeno pro každý typ použitého CT protokolu. Posoudit shodu mezi CT a TPS. | Ano/Ne
|  | Pozice řezů | Potvrdit správnost relativní polohy (souřadnice z) řezů | 1 mm
|  | Sklon gantry CT (tilt) | Pro skeny CT se sklonem (tj. úhel gantry CT je nenulový) | Stejné požadavky jako pro kontrolu CT s transverzálními řezy
| Vstupní test 4: | Nástroje CT v TPS
|  | Účel: | Ověřit, že data CT mohou být správně použita TPS. Pro každou zobrazovací modalitu a pro každý používaný zobrazovací protokol musí být ověřeny všechny oblasti popsané v této zkoušce.
|  | Postup: | Pro všechny zobrazovací protokoly se provede zobrazení a stanovení geometrických parametrů testovacích fantomů (stejné fantomy a snímky jako byly použity ve Vstupním testu 3).
Přenést zobrazená data do TPS s použitím digitálního vstupu (CD-ROM, počítačová síť, atp.).
Zobrazit data CT v TPS
Provést následující zkoušky a analyzovat výsledky
|  | Parametry: | Metoda: | Tolerance:
|  | Identifikační číslo pacienta a studie | Proces přenosu musí ověřit správnou volbu pacient a studie | Ano/Ne
|  | Zobrazení stupnic a hladin šedi | Porovnat CT číslo a relativní elektronovou hustotu vůči hodnotě z dokumentace fantomu | 20 HU
|  | Rekonstrukce snímku | Rekonstrukce koronárních, sagitálních a šikmých řezů: zkontrolovat rozměry, orientaci, popis, souřadnice a hladiny šedi | Stejná jako pro transverzální řezy
|  | 2D a 3D zobrazení | Zkontrolovat vhodné zobrazení 2D snímků a 3D vizualizace násobných řezů (kde je to vhodné) | Vizuální kontrola
Pokud test nevyhověl, je třeba provést další prozkoumání zjištěných skutečností a provedení následných akcí obsluhou.
Kalibrace CT čísel na RED musí být nezávisle provedena pro každý CT skener, každé napětí použité na CT a každý TPS.
| Vstup dat Test 1: | Jiné zobrazovací modality | Každá další zobrazovací modalita (jiná než CT) musí projít ověřením dle následujících požadavků:
|  | Modalita | Ověřovaný parametr | Bližší popis ověření
|  | MRI | Geometrické distorze | Fantom s 3D strukturami (takový, aby bylo možné vidět rovinné distorze a nelinearity)
|  |  | Celistvost | Kontrola registrace (ověřit, že různé orientace skenu jsou vzájemně geometricky registrovány)
|  | PET | Rozlišení | Rozlišení skenů je obecně velké je třeba zajistit, že TPS umí zpracovat vyšší rozlišení skenů z PET
|  |  | Geometrická registrace | Ověřit schopnost registrovat skeny se skeny z CT
|  | SPECT | Rozlišení | Ověřit schopnost pracovat s omezeným rozlišením ze SPECT
|  | Ultrazvuk | Citlivost operátora | Musí být zajištěny sady pro training, procedury pro skenování a kontroly analýzy skenů
|  |  | Geometrická správnost | Ověřit s pomocí CT dat nebo jiných testů s fantomem
| Vstup dat Test 2: | Databáze pacientů | Identifikace pacienta musí být uchována v databázi TPS a musí být ověřeno, že databáze pacientů splňuje následující požadavky:
|  |  | Jméno pacienta | Jméno pacienta nesmí být zaměněno, je třeba udržovat důvěrnost informací o pacientovi
|  |  | Identifikační číslo pacienta | Správnost, jednoznačnost
|  |  | Demografie | Bezpečnost a důvěrnost
|  |  | Vztah k nemocničnímu informačnímu systému | Důvěrnost, bezpečnost, správný přenos informací, informace k dispozici včas
| Anatomický test 1: | Zadání kontur bez využití zobrazovacích modalit
|  | Účel: | Ověřit, že data popisující kontury mohou být správně zadána do TPS a následně správně používána. Tento test je velmi specifický a může být použit pro většinu metod konturování s použitím digitizéru. Pro jiné metody je třeba navrhnout a provést jiné ověřovací postupy. Tento test je pokračování akvizičního testu 1 a vstupních testů 1 a 2.
|  | Postup: | Definovat použité fantomy.
|  | a) | Získat fyzikální kontury fantomů v různých bodech longitudinálně podél fantomu.
|  | b) | Použít dostupné metody pro vstup manuálních kontur do TPS.
|  | c) | Vytvořit základní ozařovací plán s použitím zadaných kontur.
|  | d) | Vytisknout kontury v měřítku 1:1
|  | e) | Porovnat výsledné kontury a ověřit správnost kontur. Zkontrolovat měřením (AP a laterální vzdálenost kontur) správnost kontur na výtisku (tj. souhlas se zobrazením kontur v TPS a výtiskem).
| Anatomický test 2: | Manuální konturování na základě CT dat
|  | Účel: | Ověřit správnost kontur na základě snímků z CT
|  | Postup: | Použít CT snímky fantomu se známými vnějšími rozměry a se známými vnitřními rozměry struktur (např. hranatý plastový fantom s korkovou nehomogenitou nebo fantom s kontrastními značkami) nebo CT snímky pacienta (pokud byly provedeny vhodné kontroly tvaru pacienta).
|  | a) | Zakreslit vnější obrys testovacího fantomu (externí konturu) na více řezech
|  | b) | Zkontrolovat shodu se známými rozměry měřením
|  | c) | Zakreslit vnitřní kontury a ověřit jejich polohu, tvar, atd. Pro všechny struktury musí být použito vhodné nastavení šířky CT snímku a hladiny šedi (tj. kontrast zobrazení), které mohou ovlivnit ověřované parametry a vést k podhodnocení či nadhodnocení konturovaného objemu.
| Anatomický test 3: | Automatické konturování
|  | Účel: | Ověřit správnost automatického konturování na základě CT dat.
|  | Postup: | Použít stejný fantom jako v předchozích testech o známých vnějších rozměrech a o známých rozměrech vnitřních struktur nebo CT snímky pacienta, pro který byla provedena vhodná kontrola tvaru těla.
|  | a) | Použít nástroje automatického konturování pro vytvoření vnější kontury testovacího fantomu na několika řezech, a zkontrolovat shodu měřením na každém řezu.
|  | b) | Vytvořit vnitřní konturu a zkontrolovat jejich polohu, tvar, atd. Pro všechny struktury musí být použito vhodné nastavení šířky CT snímku a hladiny šedi (tj. kontrast zobrazení), které mohou ovlivnit ověřované parametry a vést k podhodnocení či nadhodnocení konturovaného objemu. Pokud TPS umožňuje automatické konturování s různými hodnotami zvětšení snímku, musí být tato funkce ověřena pro každý z takových případů.
|  | c) | Pokud jsou výsledky mimo toleranci, je třeba vyhledat možnou příčinu:
1) porovnat rozdíly v CT čísle jednoho nebo více pixelů v oblasti kontury vůči datům z CT.
2) Nesprávně nastavený práh (nebo gradient) software pro vytváření automatických kontur, který může způsobit offset kontur, což vyústí v příliš velké nebo příliš malé objemy konkrétního orgánu. Pro získání správných kontur uživatelé musí definovat jejich vlastní hodnotu prahu (pro daný typ CT snímku a danou strukturu).
| Anatomický test 4: | Editace kontur
|  | Účel: | Ověřit správnou editaci kontur.
|  | Postup: | Provést editace sady různých typů kontur (včetně kontory vnějšího obrysu nebo kontur nehomogenit)
Ověřit, že jsou vzaty v úvahu provedené očekávané změny a že výsledné kontury jsou správné.
| Anatomický test 5: | Správnost tvorby trojrozměrných objektů
|  | Účel: | Ověřit správnou tvorbu trojrozměrných objektů.
|  | Postup: | Použít sadu případů s transverzálními konturami, které mají rozdílné tvary, atd.
Pokud je to nutné, vytvořit 3D objekt.
Pro každý objekt z 3D struktury vytvořit sagitální a koronální kontury
Ověřit shodu s transverzálními konturami. Ověřit správnost tvaru (3D) každého objektu.
| Anatomický test 6: | Vytvoření nových struktur (z povrchů nebo interpolací)
|  | Účel: | Ověřit správnou funkci nástroje (pokud je k dispozici) pro vytvoření kontur z vytvořených 3D struktur.
|  | Postup: | Vytvořit kontury na řezech umístěných mezi řezy, které již byly konturovány (buď interpolací mezi relevantními konturami nebo vyjmutím z 3D povrchu získaného z definovaných struktur).
Ověřit, že nové kontury jsou správné. Pokud je to možné, vyjmout sagitální a koronární kontury z 3D povrchu vytvořeného na základě transverzálních kontur.
| Anatomický test 7: | Zvětšení objektu
|  | Účel: | Dokumentovat, že rozšíření objektu je v 3D prostoru správné.
|  | Postup: | Jednoduchý test: Zakreslit oválnou konturu na nejméně třech různých řezech (rozdílné tvary na každém z řezů), čímž se vytvoří jednoduchý trojrozměrný objekt. Rozšířit strukturu přidáním 2 cm lemu. Vytvořit konturu zmenšenou o 2 cm z rozšířeného objektu (s přidaným lemem) na jednotlivých řezech a porovnat výslednou konturu s původní konturou (včetně sagitálních a koronárních kontur, pokud je to možné).
Složitější test: Zakreslit složitější tvar obsahující klínové kontury, ostré rohy, konkávní kontury a náhlé změny tvaru v sagitálním směru. Pokračovat postupem uvedeným u jednoduchého testu.
|  |  | Kontrolovat: | Jak se přidání lemu projeví v rozích?
Jak se přidání lemu projeví u konkávních kontur?
Je lem přidán v 3D rovnoměrně nebo funguje pouze v 2D transverzálních rovinách? Nebo nějakým jiným způsobem?
Ověřit anizotropní lemy (x, y, z), pokud je tato funkce k dispozici.
Co se stane, když se dostaneme mimo skenovanou oblast (v longitudinálním směru nahoře a dole)?
Funguje funkce rozšíření prostřednictvím přidání lemu správně, pokud nejsou řezy stejné tloušťky a posunutí?
| Anatomický test 8: | Vytvoření hustot pro manuální konturování
|  | Účel: | Ověřit tvorbu struktur s různou hustotou (manuálně)
|  | Postup: | Definovat jednoduchý čtvercový fantom s oblastmi plic a kosti.
|  | a) | Použít nástroje TPS pro zadání hustot těchto oblastí ve fantomu
|  | b) | Provést výpočet dávky pro jeden svazek procházející nehomogenitami pro potvrzení, že je použito rozdílných hustot při výpočtu. Pokud systém nabízí použití překrývajících se struktur, zkontrolovat tuto funkci vytvořením překrývajících se nehomogenit, přiřadit jim hustoty, a ověřit, že plánovací systém správně přiřazuje hustoty s ohledem na definovanou hierarchii struktur a jejich hustot.
| Anatomický test 9: | Vytvoření hustot na základě CT snímků
|  | Účel: | Zkontrolovat hustoty na základě CT snímkování. Tímto způsobem se generují referenční data pro periodické kontroly hustot z CT snímků.
|  | Postup: | Vytvořit CT fantomu se známými materiály (se známými hustotami). Snímkovat fantom za použití standardního protokolu CT pro plánovací systém a konturovat nehomogenity ve fantomu. Použít nástroje TPS pro měření hustot plánovacím systémem pro každou nehomogenitu. Ověřit, že relativní elektronová hustota, která bude následně použita pro výpočet dávkové distribuce a korekce na nehomogenity, souhlasí s očekávanou hodnotou.
| Anatomický test 10: | Vytvoření anatomického bolusu
|  | Účel: | Zkontrolovat funkci přidání anatomického bolusu
|  | Postup: | Použít snímky CT fantomu získané v Anatomickém testu 9.
Přidat bolus k vnějším konturám a ověřit, že má bolus správný tvar a hustotu.
| Anatomický test 11: | Editace CT čísel
|  | Účel: | Zkontrolovat možnost editovat CT čísla.
|  | Postup: | Použít CT snímky fantomu získané v Anatomickém testu 9
|  | a) | Konturovat různé nehomogenity a nahradit aktuální hustotu hustotou vody
|  | b) | Zkontrolovat správnou hodnotu CT čísla a hustoty
| Anatomický test 12: | Definice bodů, přímek a značek
|  | Účel: | Ověřit chování přímek, bodů, značek a dalších pomocných objektů.
|  | Postup: | Pro každý objekt (včetně značek, přímek, bodů, atp.) definovat body potřebné k vytvoření těchto objektů při zachování geometrie podobné klinické geometrii
Použít další funkce plánovacího systému k ověření, že vytvořený objekt je správně zobrazen, že má správné souřadnice, atd.
| Anatomický test 13: | Dvojrozměrné zobrazení snímku
|  | Účel: | Ověřit správné zobrazení dvourozměrného snímku.
|  | Postup: | Použít obvyklý klinický případ. Ověřit vizuálně kvalitativně správné chování při zobrazení dvourozměrného snímku pro všechny možnosti zobrazení tohoto snímku.
| Anatomický test 14: | Nástroje pro dvourozměrné zobrazení snímku
|  | Účel: | Zkontrolovat správnou funkčnost zobrazovacích nástrojů (okno a hladina, zoom, posouvání, barvy, atd.).
|  | Postup: | Vytvořit a provést jednoduché testy za účelem ověření zobrazení, např. pro nastavení kontrastu (window and level display grey scale image).
Zkontrolovat různé kombinace window-level při vizualizaci specifických kombinací hladin šedi.
| Anatomický test 15: | Vytvoření dvourozměrných rekonstruovaných snímků
|  | Účel: | Ověřit, že rekonstruované snímky jsou správné.
|  | Postup: | Použít CT snímky fantomu se známými vnitřními strukturami
|  | a) | Ověřit použitím vícerovinného zobrazení nebo jiné metody, že vnitřní anatomie a vnější povrch každého rekonstruovaného snímku jsou geometricky správné
|  | b) | Vizuálně ověřit, že na vytvořených snímcích jsou správné hodnoty stupňů šedi.
| Anatomický test 16: | Trojrozměrné zobrazení struktur a příslušné funkce
|  | Účel: | Ověřit správnou funkčnost módu 3D zobrazení.
|  | Postup: | Vytvořit anatomický model v TPS s vhodným popisem (tj. snadno interpretovatelný pro 3D zobrazení).
|  | a) | Použít tento model k provedení jednoduchých testů pro ověření funkčnosti zobrazení, např. vytvořit 3D zobrazení pro všechny relevantní struktury (včetně zakreslených cílových objemů).
|  | b) | Pro každý mód zobrazení potvrdit, že zobrazení přímo ukazuje správné kombinace 3D perspektivy, snímků, grafiky struktur, atd.
| Anatomický test 17: | Nástroje pro nakládání s anatomickými daty
|  | Účel: | Ověřit možnosti a omezení nástrojů použitých pro nakládání s anatomickými daty. Typické nástroje obsahuje posuny řezů, kopírování, překlopení snímků (levo-pravo, nahoře-dole), diagonální překlopení, atd.
|  | Postup: | Pro každý dostupný nástroj, který může změnit anatomickou reprezentaci pacienta a/nebo snímků, zdokumentovat možnosti software za současného porozumění omezení dat a snímků, které jsou výsledkem použití těchto nástrojů
|  | a) | Použit pacientská data pro každý nástroj a provést danou specifickou akci
|  | b) | Ověřit, že výsledky jsou správné, stejně jakože došlo ke změně souřadného systému (pokud ke změně mělo dojít)
|  | c) | Zopakovat nějakou akci pro kontury a/nebo snímky stejnou jako předtím a porovnat takto získaná data s původními daty
| Anatomický test 18: | Nástroje pro měření
|  | Účel: | Ověřit možnosti a správnost měřících nástrojů. Obvykle se jedná o měření vzdáleností, kruhový kurzor, atp.
|  | Postup: | Zdokumentovat možnosti a správnost každého nástroje
Použít fantom se známými rozměry a/nebo vnitřními strukturami
|  | a) | Provést měření vzdáleností pro známé body
|  | b) | Ověřit, že výsledky jsou správné, stejně tak jako jak se změnily souřadné systémy, pokud mělo ke změně dojít
|  | c) | Provést měření v různých směrech, na různých řezech, se zvětšeným zobrazením (zoom), atd.
| Anatomický test 19: | Základní souřadný systém
|  | Účel: | Ověřit použití (nebo možnosti) souřadných systémů plánovacího systému vzhledem ke souřadným systémům použitým na ozařovacích přístrojích a zobrazovacích systémech používaných na daném pracovišti.
|  | Postup: | Ověřit vztah mezi standardním souřadným systémem použitým na ozařovačích pro každý souřadný systém použitý pro anatomický model v plánovacím systému. Obvykle existuje inherentní souřadný systém použitý pro získání data, a potenciálně odlišný souřadný systém použitý plánovacím systémem.
|  | a) | Ověřit, že identifikace souřadnic je správně definovaný pro oba systémy. V mnoha plánovacích systémech je možné definovat vlastní počátek souřadného systému, tato funkce musí být ověřena. Pokud je možné posouvat počátkem soustavy souřadnic, může být potřeba změnit všechny anatomické souřadnice a souřadnice svazku, nebo jsou automaticky přepočteny - to je potřeba zkontrolovat. Rovněž je třeba po takové změně validovat výpočet dávky.
|  | b) | Zjistit možnou záměnu v longitudinálním směru: longitudinální směr je tradičně označen souřadnicí z (v některých systémech), ale pokud se používá IEC značení, může to být směr Y1. V závislosti na typu software CT skeneru a orientaci snímku pacienta může být odlišné číslování CT řezu a hodnoty Y z CT mohou být rozdílné od hodnot použitých v plánovacím systému.
|  | Pozn. | Pokud je počátek souřadnic v TPS odlišný od počátku souřadnic na CT, mohou představovat hodnoty Y(CT) offset mezi snímky na CT a snímky v plánovacím systému. Orientace pacienta (pronační nebo supinační, hlavou nebo nohama ke gantry) může také ovlivňovat souřadné systémy a/nebo označení těchto souřadnic.
| Anatomický test 20: | Trojrozměrný odečet souřadnic
|  | Účel: | Demonstrovat odečet 3D souřadnic pro známé body v souřadném systému.
|  | Postup: | Použít CT snímek fantomu se známými rozměry a/nebo vnitřními strukturami pro každý nástroj.
|  | a) | Nastavit souřadný systém (nebo sken) tak, že individuální body v sadě dat jsou uvnitř souřadného systému známé.
|  | b) | Použít odečet souřadnice, čímž získáme informaci o souřadném systému použitém v plánovacím systému, a porovnat s očekávanými hodnotami
|  | c) | Analyzovat rozdíly za účelem identifikace chyb v porozumění souřadným systémům
| Anatomie: Položka 1: | Použití vícerovinných sad dat a registrace snímku
Použití a ověřování funkcí pro násobné sady dat, jako bylo např. při registraci dat, není v dokumentu TRS 430 popsáno. V takovém případě je nutné provést ověření funkčnosti a správnosti použití těchto sad dat.
|  |  | Je třeba zejména ověřit následující aspekty: | Dokumentace transformace souřadnic mezi různými sadami dat
Ověření, že individuální část sady dat (např. sagitální snímky v sadě CT snímků) se transformují správně, pokud je prováděna registrace snímku. To znamená, že všechny objekty nebo entity, které jsou součástí každé sady dat, musí být ověřeny ve všech třech rozměrech, spolu s počátkem souřadnic sady dat.
Musí být provedeno dokumentování a ověřena funkčnost transformace každé sady dat na referenční nebo základní sadu dat.
Musí být použity vhodné registrační metody (bodové, plošné, objemové). Každá metoda závisí na algoritmech a funkcích, a je důležité zkontrolovat parametry související s jejich chováním. Každá z těchto metod musí být podrobně ověřena.
Jaká jsou omezení? Způsobí registrace a/nebo fúze snímků prostorovou distorzi? Jsou dostupné korekce pro korekci těchto prostorových distorzí?
Zobrazení svazků pro externí radioterapii
| Test svazku 1: | Možnosti ozařovače a svazků
|  | Účel: | Zkontrolovat a dokumentovat, že popis ozařovače, svazků a všech souvisejících parametrů byl správně vložen do databáze ozařovače v plánovacím systému.
|  | Postup: | Získat (nebo vytvořit) seznam všech komponent ozařovače a svazků tak, aby obsahoval všechny parametry v databázi, kterými se konfigurují tyto komponenty. Použít utilitu plánovacího systému, screen-shot, nebo jiné prostředky, kterými se získá výtisk seznamu a zkontroluje se, že seznam odpovídá vlastnostem daného ozařovače. Jednoduchý seznam parametrů definujících svazek je následující:
|  |  | Parametry svazku: | Ozařovač
Modalita
Energie
|  |  | Geometrie svazku: | Poloha izocentra a poloha stolu
Úhel rotace hlavice
Úhel rotace stolu
Úhel rotace kolimátoru
|  |  | Definice pole: | Vzdálenost od zdroje ke kolimátoru
Vzdálenost od zdroje k podložce bloků
Vzdálenost od zdroje k MLC
Nastavení kolimátoru (symetrické nebo asymetrické)
Definice otvoru, tvaru bloku, nastavení MLC
Elektronové aplikátory
Vykrývací rámečky pro elektronové aplikátory
|  |  | Klíny: | Název
Typ (mechanické, dynamické, motorizované)
Úhel
Omezení velikosti pole
Orientace
Omezení příslušenství (bloky, MLC, atd.)
|  |  | Modifikátory svazku: | Fotonové kompenzátory
Fotonový a/nebo elektronový bolus
Různé typy modulace intenzity
|  |  | Normalizace: | Váhy svazku nebo dávka v normalizačním bodě svazku
Normalizace plánu
| Test svazku 2: | Souřadné systémy, popisky a názvy
|  | Účel: | Zkontrolovat, že všechna zobrazení souřadných systémů, popisků a názvů parametrů používaných plánovacím systémem souhlasí s těmi, které jsou použity na modelovaných ozařovačích, aby se předešlo nedorozumění kvůli nesprávné konverzi informací mezi plánovacím systémem a ozařovačem.
|  | Postup: | Pro každý ozařovač, který bude implementován v TPS, použít seznam z Testu svazku 1.
|  | a) | Vytvořit ozařovací plány, které ilustrují použití všech takových parametrů, včetně násobných pozic pro každou osu pohybu (úhlu pro rotaci hlavice, kolimátoru, stolu, lineární pohyby jako jsou pohyby stolu v osách x, y, z, pohyby clon při kolimaci svazku, atd.), takže jsou zkontrolovány směry a hodnoty souřadnic.
|  | b) | Přenést výstup plánovacího systému na ozařovač tak, jako to bude provedeno klinicky, a zkontrolovat, že nastavení ozařovače pro každé pole souhlasí přesně s vytvořeným plánem.
|  | c) | Zkontrolovat a dokumentovat každý parametr pro každé pole a plán. Podobným způsobem musí být ověřeny i popisky a názvy. Zvláštní pozornost musí být věnována popisům clon (x1, x2, y1 a y2), názvům klínů a kódům směrů, názvům lamel MLC, atd.
| Test svazku 3: | Omezení parametrů ozařovače
|  | Účel: | Zkontrolovat, že plánovací systém neumožňuje zadat parametry ozařovače, které jsou mimo limity nastavené během konfigurace ozařovače.
|  | Postup: | Použít seznam z Testu svazku 1 pro každý ozařovač.
Pokusit se zadat hodnoty větší než je horní limit a menší než je spodní limit pro SSD, kolimátory (s klínem i bez klínu), velikost pole definovaná MLC, apod. Zaznamenat všechny limity, které nejsou zaznamenány v plánovacím systému.
| Test svazku 4: | Nastavení clon kolimátoru
|  | Účel: | Zkontrolovat, že jsou plánovacím systémem akceptována a správně interpretována nastavení kolimátoru pro všechna možná symetrická pole.
|  | Postup: | Pro každý ozařovač zadat pole odpovídající minimálnímu a maximálnímu čtvercovému poli a průměrný obdélník (tj. 10 cm x 20 cm).
Zkontrolovat, že velikosti a tvary polí jsou stejné jako na transverzální kontuře a BEV v TPS. Pro obdélníkové pole rotovat kolimátorem na 90° a zkontrolovat, že pole jsou stále správná.
| Test svazku 5: | Asymetrické clony
|  | Účel: | Ověřit, že všechna možná nastavení asymetrického kolimátoru jsou plánovacím systémem akceptována a správně interpretována.
|  | Postup: | Pro každý ozařovač zadat asymetrická pole pro extrémní hodnoty (např. x1 = 20 cm, x2 = -15 cm) a pro průměrné asymetrické obdélníkové pole (např. 10 cm x 20 cm).
Zkontrolovat, že velikosti a tvary polí jsou stejné jako na transverzální kontuře a BEV v TPS. Pro každé pole rotovat kolimátorem na 90° a zkontrolovat, že pole jsou stále správná.
| Test svazku 6: | Definice bloku a tvary polí s blokem
|  | Účel: | Zkontrolovat, že jsou informace o blocích správně uchovány a zobrazeny.
|  | Postup: | Zadat bloky pro pravidelné tvary a známou geometrii (např. bloky v rohu pole, centrální bloky nebo half-beam bloky) a zkontrolovat, že bloky jsou správné na transverzální kontuře a BEV v TPS.
Pokud mohou být bloky uloženy do knihovny, zkontrolovat, že mohou být identifikovány a znovu vyvolány. Plán by měl být uložen, poté vyvolán a zkontrolován, že jsou bloky stále správné.
| Test svazku 7: | Tvarování pole pomocí MLC
|  | Účel: | Zkontrolovat, že tvary pole definované MLC jsou správně uchovány a zobrazeny.
|  | Postup: | Vložte pravidelná pole tvarovaná MLC pro známé geometrie (tj. pravoúhlá, tvar T, kosočtverec, schody, MLC s přejezdem přes centrální oblast) a zkontrolujte, že jsou tvary správné na transverzálních konturách a BEV.
Plán uložit, vyvolat a zkontrolovat, že tvary polí definované MLC jsou stále správné.
| Test svazku 8: | Automatické tvarování pole
|  | Účel: | Zkontrolovat, že tvary polí definované konformním způsobem dle tvaru cílového objemu mají správnou velikost a tvar
|  | Postup: | Zakreslit cílový objem jako kvádr o známých rozměrech zakreslením čtverce na jednom řezu a kopírováním na další řezy.
|  | a) | Použít funkci automatického lemu pro vytvoření svazku v anterior směru s 1 cm lemem okolo cílového objemu
|  | b) | Zkontrolovat procházením transverzálních řezů a BEV, že byl lem správně vytvořen; opakovat pro bloky a MLC (pokud je to vhodné) a opakovat s použitím jiných lemů v kolmých směrech (pokud je tato funkce dostupná)
|  | c) | Vytvořit ovoidní cílový objem a zopakovat postup uvedený výše, poté vytvořit nepravidelný cílový objem zahrnující oblast konkavity, a zopakovat postup popsaný výše.
| Test svazku 9: | Nastavení SAD/SSD
|  | Účel: | Ověřit, že plánovací systém správně nastavuje geometrii svazku pro SAD i SSD techniku.
|  | Postup: | Zadat izocentricky svazek 10 cm x 10 cm v hloubce 10 cm s použitím snímků testovacího fantomu.
|  | a) | Zkontrolovat, že je uvedena hodnota SSD jako SAD mínus 10 cm, a že velikost pole na povrchu fantomu se správně zmenšila.
|  | b) | Přidat druhý svazek ze stejného směru, ale definovat jako SSD svazek a umístit jej na povrch fantomu a zkontrolovat, že jeho velikost je správná.
|  | c) | Pohnout izocentrem svazku a body, a pokud to TPS dovolí, přepínat každý svazek mezi SAD a SSD nastavením a zkontrolovat správné chování TPS.
| Test svazku 10: | Poloha svazku
|  | Účel: | Ověřit, že svazky jsou správně umístěny vůči souřadnému systému pacienta.
|  | Postup: | Zadat souřadný systém pacienta a počátek tohoto systému na snímcích testovacího fantomu
|  | a) | Zadat svazek s izocentrem o souřadnicích x, y, z a zkontrolovat, že je správně umístěn (tj. je správně zobrazen na obrazovce a se správnými vzdálenostmi a směry od počátku souřadného systému v pacientovi ve všech třech směrech).
|  | b) | Posunout svazkem změnou každé souřadnice a kontrolovat správnou odezvu plánovacího systému
|  | c) | Zkontrolovat, jak plánovací systém řeší takové situace, jako izocentrum mimo pacienta a umístění svazku v SSD geometrii svazku tak, že povrch pacienta se nenachází ve zvolené vzdálenosti SSD: je poté proveden posun na povrch pacienta nebo je stanovena jiná hodnota SSD?
| Test svazku 11: | Úhly rotace hlavice, kolimátoru a izocentrické rotace stolu
|  | Účel: | Ověřit, že obrysy svazku jsou správně umístěny a správně se projektují do roviny snímku pro všechny možné rozsahy úhlů ozařovače
|  | Postup: | Úhly rotace hlavice: Ověřit správný směr svazku (se zobrazeným svazkem graficky i se zobrazenou dávkovou distribucí) pro úhly rotace hlavice (nejméně každých 90°)z jedné limitní polohy rotace hlavice do druhé. Sledovat dávkovou distribuci a grafické znázornění svazku a zkontrolovat úhly rotace hlavice. Použít krychlový fantom, spočítat dávku ze svazku z různých směrů, a ověřit, že dávková distribuce z každé hlavní polohy ozařovače je stejná.
Všechny rotační stupnice: Použít plány, u kterých se změní pouze jeden parametr, čímž se ověří zobrazení úhlu, geometrická správnost a spočtená dávková distribuce přes celý rozsah pohybů úhlů rotace hlavice, kolimátoru a izocentrické rotace stolu. Ověřit správnost směru svazku (se zobrazenou geometrií svazku a dávkové distribuce) pro plány, které kombinují nestandardní úhly rotace hlavice, kolimátoru a úhlů izocentrické rotace stolu.
| Test svazku 12: | Rotační terapie
|  | Účel: | Ověřit, že parametry používané pro rotační terapii jsou správné.
|  | Postup: | Odečet úhlu: Ověřit správnost počátečního a koncového úhlu rotace gantry pro rotační terapii, s pohybujícím se svazkem po směru a proti směru hodinových ručiček pro úhel 90° a 150°.
MU/°: Ověřit, že jsou správné hodnoty MU/stupeň pro oblouky 90° a 150°, např. 100 a 300 MU na pole.
| Test svazku 13: | Klíny (mechanické, motorizované, dynamické
|  | Účel: | Ověřit, že jsou v plánovacím systému správně nastaveny a zobrazeny klíny.
|  | Postup: | Vybrat každý klín, a každou orientaci klínu, a provést výpočet dávky, čímž se ověří, že byl zvolen správný klín a jeho správná orientace, a že grafické zobrazení polohy klínu i dávková distribuce jsou správně orientovány ve vztahu ke zvolené orientaci klínu.
|  | a) | Zkontrolovat, že klín správně rotuje, když je prováděna rotace kolimátoru. Toto ověření nemá ověřovat výpočet pro pole s klíny, jde pouze o funkční kontroly, kterými se ověřuje, že zobrazení dávková distribuce a polohy klínu je správné.
|  | b) | Pro každý klín zadat velikost pole, která je pro použití klínu příliš velká a zkontrolovat, že klín není možné zvolit. Obdobně ověřit, že klín nelze pro plánování použít, pokud po volbě klínového pole je nastavena příliš velká velikost pole.
|  | c) | Zopakovat i pro malá pole, pokud je možné v plánovacím systému nastavit omezení minimální velikosti pole pro klínová pole.
|  | d) | Zopakovat pro asymetrické clony, což ověří, že není možné použít nesprávnou kombinaci nastavení clon a klínů.
| Test svazku 14: | Kompenzátory
|  | Účel: | Ověřit, že jsou v plánovacím systému správně nastaveny a zobrazeny kompenzátory.
|  | Postup: | Pokud plánovací systém umožňuje počítat s kompenzátory nahrazujícími tkán, je třeba vytvořit kompenzátor pro svazek dopadající na fantom v úhlu 30°a zkontrolovat, že je kompenzátor správně orientován. Zkontroluje se, zda je kompenzotár odstraněn, pokud dojde ke změně úhlu hlavice nebo kolimátoru nebo pokud se upraví velikost pole.
| Test svazku 15: | Elektronové aplikátory
|  | Účel: | Ověřit, že je možné v TPS vybrat elektronový aplikátor, a že je správně plánovacím systémem použit.
|  | Postup: | Dle typu TPS vybrat každý aplikátor a zkontrolovat, že je správně zobrazen.
Zkontrolovat, že plánovací systém neumožňuje zvolit větší velikost pole než jsou rozměry aplikátoru a v případech, kdy se zadává SSD, se ověří, že nelze zadat takovou geometrii, při které by došlo ke kolizi s pacientem.
| Test svazku 16: | Bolus
|  | Účel: | Ověřit, jak plánovací systém zobrazuje a používá bolus.
|  | Postup: | Bolus je možno zadat různými způsoby, v závislosti na plánovacím systému. Je možné jej přidat k sousedním transverzálním řezům jako bolus s konstantní tloušťkou, nebo jej manuálně zakreslit s proměnnou tloušťkou. Rovněž je možné jej zadat jako vrstvy různých tlouštěk v určité oblasti do BEV snímku. Může být uvažován jako část anatomie pacienta nebo může být vztažen ke svazku. Může nebo nemusí být možné přiřadit mu konkrétní hustotu. Ověřit funkce plánovacího systému vztahující se k bolusu (tj. že je možné jej vytvořit, zobrazit, editovat, přiřadit mu hustotu, odstranit ho).
| Test svazku 17: | Zobrazení svazku na transverzálních řezech
|  | Účel: | Ověřit, že je svazek na transverzálních řezech správně zobrazen.
|  | Postup: | Použije se nejlépe CT snímky fantomu obsahujícího geometrické tvary lícující s projekcí svazku. Pokud není k dispozici, použije se antropomorfní fantom nebo CT pacienta.
Vytvoří se ozařovací pole 10 cm x 10 cm, úhel rotace hlavice 0°, úhel rotace kolimátoru 0°, SAD = 100 cm.
|  | a) | Zkontroluje se zobrazení, indikace osy svazku záření a velikost pole (pro divergentní okraje svazku v hloubce izocentra)
|  | b) | Vybere se řez vzdálený 5 cm od centrálního řezu a zkontroluje se, že plánovací systém indikuje v rovině izocentra polohu kolimátoru (tj. měl by zde být okraj pole).
| Test svazku 18: | Zobrazení svazku na rekonstruovaných řezech
|  | Účel: | Ověřit, že je svazek na rekonstruovaných řezech správně zobrazen.
|  | Postup: | S použitím stejné sady dat jako v testu svazku 17 ověřit vyznačení svazku na sagitálním řezu procházejícím osou svazku, na sagitálním řezu vzdáleném 5 cm od osy svazku, koronárním řezu procházejícím izocentrem, koronárním řezu 5 cm v anterior směru od izocentra.
Nastavit úhel gantry 90° a zkoušku zopakovat.
| Test svazku 19: | Trojrozměrné zobrazení
|  | Účel: | Ověřit, že se svazky v 3D pohledu zobrazují správně.
|  | Postup: | S použitím stejné sady dat jako v testu svazku 17 ověřit zobrazení svazku v 3D pohledu.
|  | a) | Rotovat pohledem do různých směrů, použít zvětšení, zmenšení zobrazení a zkontrolovat, že se vztah mezi svazkem a anatomií pacienta nemění
|  | b) | Rotovat kolimátorem, hlavicí, ozařovacím stolem do různých úhlu a sledovat, že se vyznačení svazku pohybuje dle očekávání vůči anatomii pacienta.
| Test svazku 20: | Zobrazení Beam´s eye view - svazek a anatomie
|  | Účel: | Ověřit, že na snímku BEV jsou ve správném vztahu zobrazení svazku a anatomie.
|  | Postup: | S použitím stejné sady dat jako v test svazku 17 ověřit v BEV vztah mezi okrajem svazku a strukturami ve fantomu, které byly zakonturovány.
|  | a) | Změnit polohu svazku a zkontrolovat, že se zobrazení správně aktualizuje. Využít známých velikostí struktur a anatomických vzdáleností.
|  | b) | Posunout izocentrem svazku do větší a menší hloubky a zkontrolovat správnou odezvu v zobrazení.
| Test svazku 21: | Zobrazení digitálně rekonstruovaných rentgenogramů
|  | Účel: | Ověřit, že jsou správně rekonstruovány a zobrazeny DRR.
|  | Postup: | Detailní kontrola algoritmu pro výpočet DRR je velmi složitá a není účelem této zkoušky. Provedou se obdobné kontroly jako v testu svazku 20. Rozdíl je v tom, že se test zobrazení polohy svazku porovnává s jeho vlastnostmi na DRR, nikoliv na zakreslených objektech.
| Test svazku 22: | Zobrazení portálových snímků
|  | Účel: | Zkontrolovat, že portálové snímky jsou ve shodě s DRR a mohou s ním být správně korelovány nebo registrovány
|  | Postup: | Pokud nabízí plánovací systém import buď elektronických portálových snímků nebo naskenovaných filmů, použít fantom pro test svazku 17, pro který vygenerovat portálové snímky. Zkontrolovat, zda jsou ve shodě s odpovídajícím DRR a zkontrolovat funkčnost scalingu a registračních nástrojů, pokud jsou k dispozici.
| Test svazku 23: | Funkce pro použití násobných izocenter
|  | Účel: | Ověřit v TPS správnou funkčnost svazků, které mají společné izocentrum.
|  | Postup: | Vytvořit plán s více svazky a některým ze svazků přiřadit společné izocentrum a ostatním ne.
|  | a) | Pohybovat izocentrem u jednoho ze svazků a zkontrolovat, že všechny svazky s tímto izocentrem se pohybují a ostatní svazky, kterým není přiřazeno toto izocentrum, se nepohybují.
|  | b) | Pohybovat izocentrem u jednoho ze svazků, který nemá společné izocentrum, a zkontrolovat, že se pohybuje pouze on.
| Test svazku 24: | Skládání polí
|  | Účel: | Ověřit, že okraje sousedících polí se správně skládají.
|  | Postup: | Umístit středy dvou symetrických polí 10 cm x 10 cm tak, aby pole na sebe navazovala, a zkontrolovat, že se zobrazené okraje svazku protínají ve správné hloubce (např. v hloubce izocentra).
Změnit velikost pole svazků a zkontrolovat, že se bod, kde se protnou zobrazené okraje svazků, upraví dle očekávání
Umístit dva svazky se společným izocentrem (např. clony v 2 cm a 5 cm pro jeden svazek a -2 cm a 5 cm pro druhý svazek) a zkontrolovat, že okraje svazků příslušející stejné souřadnici jsou souběžné.
| Specifické užití svazku 1: | Inverzní plánování pro IMRT | Pro ověření inverzního plánování pro IMRT a sekvenčních algoritmů pro lamely MLC je třeba přidat další postupy pro ověření všech odpovídajících funkcí TPS. Dávka predikovaná plánovacím systémem nemůže být zkontrolována měřením nebo manuálním výpočtem stejnou metodikou, která se použije pro dopředné plánování. Je třeba doplnit detailní kontroly dynamického MLC, např. ověření kalibrace polohy lamel, mezilamelových efektů, faktorů velikosti pole pro malé velikosti polí, linearity monitorovacího systému dávky (dávka na MU), vztah mezi sekundárními clonami a MLC. Sekvence pro lamely MLC musí být exportovány do lineárního urychlovače a výpočet ověřen měřením ve vhodném fantomu. Absolutní dávka a prostorové rozlišení dávky je nutné poté změřit ionizačními komorami, filmem, TLD nebo gelovým dozimetrem, a poté je porovnat s predikovanou dávkou z TPS. Detailní postupy závisí silně na konkrétním software pro inverzní plánování a na typu lineárního urychlovače.
| Specifické užití svazku 2: | Radiochirurgie | Pro radiochirurgii je třeba specifických testů fotonového svazku. Zejména je mít na paměti specifika pro radiochirurgii:
a) souřadnice rámu
b) požadovanou vyšší přesnost polohování (sub-milimetrovou)
c) registraci rámu a souřadnic CT
d) registraci snímku
e) kruhové aplikátory, mini-MLC, pole na gama noži
f) g) dozimetrii malých polí (faktory velikosti pole, faktory rozptylu kolimátoru a fantomu jsou velmi citlivé na velikost pole)
g) dozimetrie malých polí vyžaduje speciální detektory
h) velké dávky na frakci (až do 20 Gy na frakci)
i) nekoplanární pole a kyvy
| Specifické užití svazku 3: | Techniky velkého pole | Je třeba naměřit relevantní data svazku rozdílná od obvyklých dat. V TRS 430 není tato problematika řešena.
| Specifické užití svazku 4: | Složité pohyby stolu | Týká se například spirální tomoterapie, kdy se pohybuje stůl za současné rotace gantry. Je třeba doplnit specifické zkoušky ověřující tyto pohyby.
Dozimetrické ověření svazků pro externí radioterapii
| Test fotonového svazku 1: | Symetrická pole
|  | Účel: | Ověřit souhlas dávky spočtené plánovacím systémem a dávky změřené pro klinicky používaný rozsah symetrických velikostí polí.
|  | Postup: | Zkoušky by měly být provedeny s použitím MLC a konvenčních clon (závisí na typu kolimačního systému). Je potřeba provést porovnání 1D (tj. hloubkové dávky a laterální profily) a 2D dávkových distribucí. Kontrolují se:
|  | a) | Čtvercová pole 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 40 cm x 40 cm (či maximální velikost pole). Pokud je možné nastavit pole menší než 5 cm x 5 cm, měla by být ověřena i minimální velikost pole.
|  | b) | Obdélníková pole, například 5 cm x 30 cm, 30 cm x 5 cm. Pokud se klinicky používají užší pole než 5 cm, mělo by být změřeno nejmenší pole.
|  | c) | Ověření profilů a 1D dávek se provede v různých hloubkách, např. v hloubce maxima dávky, 10 cm a 20 cm.
Porovnávají se i diagonální profily. Zkouška se provádí pro referenční SSD (tj. buď 90 cm pro izocentrické ozařování nebo 100 cm). Je nutné v TPS zkontrolovat hloubkové dávky a profily i ve vzdálenostech a hloubkách mimo rozsah měřených dat (tj. tam, kde lze očekávat extrapolaci při výpočtu).
| Test fotonového svazku 2: | Asymetrická pole
|  | Účel: | Ověřit souhlas dávky spočtené plánovacím systémem a dávky změřené pro klinicky používaný rozsah asymetrických velikostí polí.
|  | Postup: | Zkoušky by měly být provedeny s použitím MLC a konvenčních clon (závisí na typu kolimačního systému). Je potřeba provést porovnání 1D (tj. hloubkové dávky a laterální profily) a 2D dávkových distribucí. Kontrolují se:
|  | a) | Pole 10 cm x 10 cm s jednou clonou X nebo sadou lamel MLC nastavenými na 0 (tj. v izocentru), poté s clonou Y nebo protilehlými lamelami MLC nastavenými na 0, poté s obojím.
|  | b) | Pole s maximálním dovoleným přejezdem přes středový kříž ve směru x a y.
Zopakovat s maximálním úhlem klínu pro každý typ klínu (fyzický, motorizovaný, dynamický).
Je třeba ověřit každou možnou potenciálně komplikovanou kombinaci použití klínu s asymetrickými clonami nebo tvarovanými poli.
Sada testů, která toto kontroluje, by měla být provedena v těchto případech:
|  | 1) | Klínová pole s asymetrickými clonami: několik různých případů.
|  | 2) | Pole tvarovaná MLC s asymetrickými clonami a klíny.
| Test fotonového svazku 3: | Pole tvarovaná MLC či bloky
|  | Účel: | Ověřit souhlas dávky spočtené plánovacím systémem a dávky změřené pro reprezentativní sadu polí tvarovaných MLC či bloky.
|  | Postup: | Zkoušky by měly být provedeny pro pole tvarovaná clonami a bloky nebo MLC. Porovnává se procentuální hloubková dávková křivka, dávka v bodě a profily v hloubce maxima, 10 cm a 20 cm a 2-3 body uvnitř pole. Měří se absolutní absorbovaná dávka.
|  | a) | Pole 20 cm x 20 cm s úzkým dlouhým blokem procházejícím osou svazku záření.
|  | b) | Pole 20 cm x 20 cm s bloky ve čtyřech rozích pole a přidaným centrálním blokem, který nezasahuje do osy svazku záření.
|  | c) | Konvexní tvar pole. Obecně nesymetrické oválné pole.
|  | d) | Konkávní tvar pole. Pole tvaru písmene C, přičemž osa svazku záření se nachází pod blokem.
| Test fotonového svazku 4: | Statické svazky
|  | Účel: | Ověřit, že plánovací systém správně počítá se statickými svazky.
|  | Postup: | Ověřit správnou dávkovou distribuci pro různé úhly rotace hlavice ozařovače (nejméně každých 90°) v rozsahu úhlu rotace hlavice z jedné koncové polohy do druhé.
|  | a) | Pohledem zkontrolovat dávkovou distribuci a grafické znázornění svazku při znalosti úhlů rotace hlavice.
|  | b) | Použít fantom tvaru krychle a spočítat dávku od svazků pod různými úhly. Zkontrolovat, že dávková distribuce je pro každý směr (hlavní polohu gantry) stejná.
| Test fotonového svazku 5: | Kyv
|  | Účel: | Ověřit, že plánovací systém správně počítá dávku pro kyv
|  | Postup: | Ověřuje se následující:
|  | a) | MU/čas. Zkontroluje se výpočet MU/času pro kyv a porovná se s manuálním výpočtem nebo měřením. Provede se manuální výpočet dávky popsaný např. [Khan, 1994, str. 200-205]
|  | b) | Dávková distribuce. Ověřit správnou dávkovou distribuci založenou na součtu vhodného počtu statických polí, obvykle každých 10° (protože většina výpočtů pro kyv jsou založeny na násobných fixních polích sečtených dohromady).
| Test fotonového svazku 6: | Závislost na SSD
|  | Účel: | Ověřit přesnost dávkové distribuce pro různá SSD.
|  | Postup: | Pro nejmenší a největší hodnotu SSD, která bude pravděpodobně klinicky použita, se provede kontrola divergence svazku, aplikace pravidla inverzního čtverce a tvarů profilu. Kontrola se provede pro jedno referenční pole (10 cm x 10 cm). Pokud se při prodloužené SSD budou používat nepravidelně tvarovaná pole (např. mantle technika), je třeba provést kontrolu měřením ve standardní prodloužené SSD použité pro tuto léčbu. Ve vodním fantomu se provádí měření absorbované dávky na ose svazku záření a měření profilů. Možný zdroj chyby je aktuální velikost pole (v pacientovi), která může být větší než je největší měřené (parametrizované) pole v plánovacím systému.
| Test fotonového svazku 7: | Mechanické klíny
|  | Účel: | Ověřit přesnost výpočtu relativní dávkové distribuce pro mechanické klíny
|  | Postup: | Pro každý mechanický klín se kontroluje:
|  | a) | Pole 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm a maximální velikost pole, která může být nastavena pro pole s mechanickým klínem. Ověřuje se shoda měřené a spočtené hloubkové dávkové křivky na ose svazku záření a shoda profilů v hloubce maxima, v hloubce 10 cm ve směru klínu a kolmo ke směru klínu při standardní SSD (doporučuje se měřit při SSD = 90 cm).
|  | b) | Porovnat profily a hloubkovou dávkovou křivku spočtenou a změřenou pro pole 20 cm x 20 cm nebo maximální velikost pole při SSD = 80 cm.
| Test fotonového svazku 8: | Motorizované klíny
|  | Účel: | Ověřit přesnost výpočtu relativní dávkové distribuce pro motorizované klíny
|  | Postup: | Pro každý motorizovaný klín (největší možný úhel klínu) se kontroluje:
|  | a) | Pole 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm a maximální velikost pole, která může být nastavena pro pole s motorizovaným klínem. Ověřuje se shoda měřené a spočtené hloubkové dávkové křivky na ose svazku záření a shoda profilů v hloubce maxima, v hloubce 10 cm ve směru klínu a kolmo ke směru klínu při standardní SSD (doporučuje se měřit při SSD = 90 cm).
|  | b) | Porovnat profily a hloubkovou dávkovou křivku spočtenou a změřenou pro pole 20 cm x 20 cm nebo maximální velikost pole při SSD = 80 cm.
Pro sadu efektivních nebo nominálních úhlů klínu (např. 15°, 30° a 45° pro typický maximální úhel klínu 60°) se ověřuje:
|  | 1) | Dávková distribuce. Vytvořit očekávanou dávkovou distribuci pro efektivní úhel klínu přidáním otevřeného pole se správnými váhami. Provést pro maximální velikost pole, která je povolena pro pole s klínem. Ověřuje se shoda měřené a spočtené hloubkové dávkové křivky na ose svazku záření a shoda profilů v hloubce maxima, v hloubce 10 cm ve směru klínu a kolmo ke směru klínu při standardní SSD (doporučuje se měřit při SSD = 90 cm).
|  | 2) | Pro maximální velikost pole se porovná absorbovaná dávka měřená ionizační komorou na ose svazku záření (v hloubce 10 cm) a bodě vzdáleném 7 cm od osy svazku záření (v hloubce 10 cm) za použití efektivního klínu s dávkou spočtenou v TPS.
| Test fotonového svazku 9: | Dynamické klíny
|  | Účel: | Ověřit přesnost výpočtu relativní dávkové distribuce pro dynamické klíny
|  | Postup: | Pro každý dynamický klín se kontroluje:
|  | a) | Pole 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 5 cm x 20 cm, 20 cm x 5 cm a maximální velikost pole, která může být nastavena pro pole s dynamickým klínem. Ověřuje se shoda měřené a spočtené hloubkové dávkové křivky na ose svazku záření a shoda profilů v hloubce maxima, v hloubce 10 cm ve směru klínu a kolmo ke směru klínu při standardní SSD (doporučuje se měřit při SSD = 90 cm).
|  | b) | Porovnat profily a hloubkovou dávkovou křivku spočtenou a změřenou pro pole 20 cm x 20 cm nebo maximální velikost pole při SSD = 80 cm.
Pro sadu efektivních nebo nominálních úhlů klínu (např. 15°, 30° a 45° pro typický maximální úhel klínu 60°) se ověřuje:
|  | 1) | Dávková distribuce. Vytvořit očekávanou dávkovou distribuci pro efektivní úhel klínu přidáním otevřeného pole se správnými váhami. Provést pro maximální velikost pole, která je povolena pro pole s klínem. Ověřuje se shoda měřené a spočtené hloubkové dávkové křivky na ose svazku záření a shoda profilů v hloubce maxima, v hloubce 10 cm ve směru klínu a kolmo ke směru klínu při standardní SSD (doporučuje se měřit při SSD = 90 cm).
|  | 2) | Pro maximální velikost pole se porovná absorbovaná dávka měřená ionizační komorou na ose svazku záření (v hloubce 10 cm) a bodě vzdáleném 7 cm od osy svazku záření (v hloubce 10 cm) za použití efektivního klínu s dávkou spočtenou v TPS. Kompletnější ověření se provede s použitím pole detektorů nebo filmové dozimetrie.
Pro asymetrická pole (asymetrická ve směru klínu) použitá pro pole s dynamickým klínem je třeba provést následující ověření pro stejnou sadu efektivních nebo nominálních úhlů klínu:
|  | i) | Pro pole 10 cm x 10 cm s maximální asymetrií (tj. pro maximální vzdálenost od osy svazku záření) stanovit absorbovanou dávku měřením v hloubce 10 cm v bodě ve středu asymetrického pole a pro bod vzdálený 3 cm od tohoto bodu podél směru klínu a porovnat tyto s měřením v bodě symetrického pole 10 cm x 10 cm. Porovnat výsledky měření s výpočtem v plánovacím systému.
|  | ii) | Pro pole 10 cm x 10 cm s jednou stranou na ose svazku záření a s clonou pohybující se směrem od osy svazku záření provést měření ionizační komorou v hloubce 10 cm v bodě ve středu asymetrického pole a pro dva body vzdálené 3 cm od každé strany od bodu ve středu pole ve směru klínu a porovnat tyto dávky s dávkou stanovenou na ose svazku záření pro symetrické pole 10 cm x 10 cm. Porovnat změřené hodnoty s hodnotami spočtenými plánovacím systémem.
| Test fotonového svazku 10: | Kolmý dopad svazku
|  | Účel: | Ověřit, jak přesně plánovací systém spočítá dávku pro svazek dopadající na povrch pacienta pod úhlem
|  | Postup: | Pro standardní nastavení (tj. SSD = 90 cm, fantom s rovným povrchem na stole) pro pole 10 cm x 10 cm změřit dvojrozměrnou dávkovou distribuci pro úhel rotace hlavice 30°
Pokud je to možné, porovnat izodózní mapu, jinak porovnat profily nebo dávky ve vybraných bodech s výpočtem v plánovacím systému.
| Test fotonového svazku 11: | Chybějící rozptyl
|  | Účel: | Ověřit přesnost výpočtu plánovacího systému pro chybějící tkáň
|  | Postup: | Použít pole 20 cm x 20 cm pro ozáření krychlového fantomu pro různý stupeň chybějícího materiálu pro rozptyl. Provést výpočet pro nastavení polohy svazku vůči poloze fantomu včetně případu, kde je umístěna osa svazku záření mimo hranici fantomu. Dávky se stanovují v hloubce 10 cm. Lze postupovat tímto způsobem:
|  | a) | Provést výpočet a ověřit, zda algoritmus kvalitativně započítává chybějící rozptylový materiál
|  | b) | Porovnat výpočet s měřenými daty
|  | c) | Porovnat výsledky s vzorovými daty z publikace [Caneva et al.: A method to check the accuracy of dose computation using quality index: Application to scatter contribution in high energy photon beams, Med Phys. 27 (2000) 1018-1024]
| Test fotonového svazku 12: | Chování v oblasti build-up
|  | Účel: | Ověřit správnost výpočtu dávek v build-up oblasti plánovacím systémem
|  | Postup: | V plánovacím systému, pokud je to možné, přímo vygenerovat procentuální hloubkovou dávkovou křivku, nebo získat data interpolací z výpočetní dávkové mřížky.
|  | a) | Zvolit metodu, která maximalizuje prostorové rozlišení (např. zvolit malou vzdálenost bodů v mřížce)
|  | b) | Porovnat hloubkové dávkové křivky v oblasti build up. Planparalelní ionizační komorou proměřit velmi malé hloubky (od 0,2 cm do hloubky maxima dávky).
|  | c) | Je třeba znát chování dávky v oblasti build-up v závislosti na velikosti pole a při použití příslušenství jako jsou podložky bloků a klíny. Proto je třeba porovnat měření a výpočet plánovacího systému v oblasti build-up pro tyto geometrie:
|  | 1) | Velikosti polí 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 30 cm x 30 cm
|  | 2) | S a bez přítomnosti podložky bloků
|  | 3) | Pole bez klínu a pole pro maximální úhel mechanického klínu
| Test fotonového svazku 13: | Korekce na hustotu
| Více o zkoušce pro plánovací systémy založené na MC modelování je uvedeno v sekci popisující MC testy v závěru dokumentu. | Účel: | Ověřit přesnost algoritmů provádějících korekce na nehomogenity
|  | Postup: | Na CT naskenovat fantom s nehomogenitami, ve kterém je možné stanovit dávkovou distribuci měřením. Vytvořit plán pro CT studii tohoto fantomu a porovnat naměřenou a spočtenou (v TPS) dávkovou distribuci.
|  | a) | Ověřit dávkové profily v plicích a dávku na ose svazku záření na rozhraní dvou prostředí. Pro každou energii ověřit nejméně 2 plány. Použít geometrii plicního fantomu pro pole 20 cm x 20 cm a pro pole 5 cm x 5 cm. Porovnat data na ose svazku záření.
|  | b) | Provést výpočet profilů v nehomogenitě nebo v jiné konfiguraci fantomu, která prokáže schopnost plánovacího systému správně počítat při ztrátě laterální elektronové rovnováhy. Pracoviště by mělo mít vypracován postup, jakým řeší velmi malé hustoty uvnitř a vně těla pacienta a vysoké hustoty, které mohou způsobit artefakty na CT snímku.
| Test fotonového svazku 14: | Kompenzátory
|  | Účel: | Měřením ověřit, zda plánovací systém spočte homogenní dávku za přítomnosti kompenzátoru pro následující geometrii:
|  | Postup: | Svazek dopadá pod úhlem 30° na povrch deskového fantomu. Kompenzátor má korigovat šikmý dopad svazku na povrch fantomu tak, aby v horizontální rovině byla homogenní dávka. Kompenzátor je třeba vyrobit a dávkovou distribuci je třeba ověřit měřením (např. ve vodním fantomu či filmovou dozimetrií). Naměřené odchylky pak mohou být způsobeny buď nesprávným výpočtem v plánovacím systému nebo chybami či nepřesnostmi při výrobě kompenzátoru.
| Test fotonového svazku 15: | Dopředné plánování IMRT
|  | Účel: | Měřením ověřit, zda plánovací systém správně provádí dopředné plánování pro IMRT.
|  | Postup: | Svazek dopadá pod úhlem 30° na povrch deskového fantomu. Vytvořit sekvenci MLC, která zajistí v horizontální rovině homogenní dávku. Vyexportovat MLC sekvenci a provést měření ve vodním fantomu nebo filmovou dozimetrií ve stejné geometrii. Ověřit homogenitu dávkové distribuce (ve vodním fantomu či filmovou dozimetrií) za použití vyexportované MLC sekvence. Naměřené odchylky pak mohou být způsobeny buď nesprávným výpočtem v plánovacím systému nebo chybou v realizaci ozáření např. v důsledku nesprávné kalibrace lamel MLC.
Většinou se základní data pro elektronové svazky měří pro SSD = 100 cm, ale pokud se klinicky používají jiná SSD, ověření se provede pro ně
| Test elektronového svazku 1: | Čtvercová a obdélníková pole
|  | Pro svazky: | Všechny
|  | Účel: | Ověřit shodu naměřených dat a dat spočtených plánovacím systémem pro otevřená čtvercová a obdélníková pole, příp. všechny další aplikátory (např. kruhové).
|  | Postup: | Proveďte měření a porovnání procentuální hloubkové křivky a profilů či 2D dávkové distribuce pro pole vytvořená elektronovými aplikátory a standardními inserty.
|  | a) | Ověřit velikosti polí aplikátorů definujících čtvercová (6 cm x 6 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm, 25 cm x 25 cm či maximální velikost pole) a obdélníková pole, příp. kruhová, pokud jsou k dispozici i kruhové aplikátory.
|  | b) | Ověřit izodózní mapy či profily v několika hloubkách: např. 0,5 cm, 1 cm, hloubce maxima, d90, d80, d50, d20, d10, Rp, 5 cm za Rp (přičemž d90 je hloubka, ve které dosahuje dávka 90% z maximální dávky atp. a Rp je praktický dosah).
| Test elektronového svazku 2: | Tvarovaná pole
|  | Pro svazky: | Všechny
|  | Účel: | Ověřit shodu naměřených dat a dat spočtených plánovacím systémem pro tvarovaná elektronová pole.
|  | Postup: | Použijí se obvykle techniky pro tvarování elektronového svazku (např. použití slitin pro tvorbu elektronových rámečků).
Provádí se měření procentuální hloubkové dávkové křivky a ověření 2D dávkové distribuce (filmovou dozimetrií) pro následující geometrie (pro tvary b) - e) se ověření provádí pro jednu klinicky nejčastěji používanou energii):
|  | a) | Konvexní pole, obvykle nesymetrické oválné (pro všechny energie)
|  | b) | Konkávní pole tvaru písmene C, osa svazku záření pod blokem. Rovněž se ověří PDD v otevřené části pole.
|  | c) | Malé nesymetrické oválné či kruhové pole
|  | d) | Trojúhelníkové pole, např. 15 cm x 15 cm, vzniklé blokováním poloviny pole diagonálně.
|  | e) | Úzké obdélníkové pole (délka blízké maximálnímu rozměru pole největšího aplikátoru), např. 4 cm x 25 cm (tj. pro ozáření páteře).
| Test elektronového svazku 3: | Kolimace svazku na povrchu těla
|  | Pro svazky: | Pouze nízké energie
|  | Účel: | Ověřit shodu naměřených dat a dat spočtených plánovacím systémem pro svazky kolimované umístěním bloku na povrch těla pacienta
|  | Postup: | Pokud se tato technika klinicky používá, je třeba provést ověření výpočtu plánovacího systému měřením pro typickou klinicky používanou situaci. Měří se procentuální hloubková dávková křivka a 2D dávková distribuce v hloubce maxima filmem umístěním kolmo ke svazku záření.
| Test elektronového svazku 4: | Závislost na SSD
|  | Pro svazky: | Všechny
|  | Účel: | Kvantifikovat změnu vlastností svazku v závislosti na měnící se SSD.
|  | Postup: | Zkontrolovat následující parametry pro co nejširší rozsah SSD, které je možno klinicky použít (např. 100 cm, 105 cm, 110 cm):
|  | a) | Procentuální hloubková křivka (pro každý aplikátor). Výsledky jsou závislé na aplikátoru, energii a nastavení sekundárních clon ozařovače.
|  | b) | Faktor velikosti pole (pro každý aplikátor)
|  | c) | 2D izodózní mapu nebo alespoň profil v hloubce maxima. Zkontrolovat velikost pole a polostín. Použít malé a velké pole (aplikátor) z testů popsaných výše.
|  | d) | Jedno tvarované pole. Zkontrolovat správnou projekci, hloubkovou dávku a profily. Zkontrolovat velikost pole a polostín.
| Test elektronového svazku 5: | Bolus konstantní tloušťky
|  | Pro svazky: | Jedna energie
|  | Účel: | Ověřit správnost výpočtu dávky pro bolus konstantní tloušťky.
|  | Postup: | Ověření se provádí pro geometrie, které mohou klinicky nastat (různé kombinace SSD a velikosti pole). Porovnává se výpočet plánovacího systému s měřením.
|  | a) | procentuální hloubková dávka (relativní) na ose svazku záření
|  | b) | faktor velikosti pole v hloubce maxima na ose svazku záření
|  | c) | Ověřit, zda pro SSD techniku je při výpočtu obsažen bolus
| Test elektronového svazku 6: | Bolus proměnné tloušťky
|  | Pro svazky: | Jedna nízká a jedna vysoká energie
|  | Účel: | Ověřit správnost výpočtu dávky pro bolus proměnlivé tloušťky.
|  | Postup: | Je třeba ověřit následující parametry:
|  | a) | nástroje pro výrobu bolusů
|  | b) | způsob základních výpočtů pro bolusy proměnné tloušťky
|  | c) | ověření použití bolusu měřením
|  | 1) | Ověření měřením: přidat bolus tvořící 30° klín z materiálu stejné hustoty jako má fantom, na jehož povrch je bolus připevněn, na povrch tohoto fantomu, který je pod úhlem 30° tak, aby byla výsledkem geometrie, kdy svazek dopadá kolmo na povrch bolusu ve vzdálenosti SSD = 100 cm. Porovnat dávkovou distribuci s geometrií, kdy je použit pouze fantom (bez bolusu), na jehož povrch dopadá svazek kolmo v SSD = 100 cm. Porovnat počet MU spočtených plánovacím systémem pro obě situace.
|  | 2) | Použít plánovací systém, ve kterém se navrhne bolus pro umístění na fantom (např. pro geometrii v bodě 1). Vyrobit bolus a ozářit fantom. Ověřit měřením hloubkovou dávku, profily a absolutní dávku.
| Test elektronového svazku 7: | Šikmé svazky
|  | Pro svazky: | Jedna nízká a jedna vysoká energie
|  | Účel: | Zkontrolovat shodu mezi výpočtem plánovacím systémem a měřením pro elektronový svazek dopadající na povrch pacienta pod úhlem
|  | Postup: | Pro vodní fantom při SSD = 100 cm s velkým polem 20 cm x 20 cm změřit 2D dávkovou distribuci pro úhel hlavice ozařovače 30°. Porovnat naměřenou distribuci s výpočtem v plánovacím systému.
| Test elektronového svazku 8: | Složité tvary polí na povrchu
|  | Pro svazky: | Všechny
|  | Účel: | Ověřit shodu mezi výpočtem plánovacím systémem a měřením pro schodovitý povrch.
|  | Postup: | Vytvořit fantom, na jehož povrchu jsou schody (každý je vysoký 2 cm) a porovnat vypočtenou dávkovou distribuci pro 2D rovinu kolmou k ose svazku v hloubce maxima s distribucí změřenou filmovou dozimetrií.
| Test elektronového svazku 9: | Korekce na nehomogenity manuální
|  | Pro svazky: | Všechny
|  | Účel: | Ověřit shodu mezi výpočtem plánovacím systémem a měřením pro fantom s vrstvou odlišné hustoty
|  | Postup: | Provést ověření oproti vzorovým datům [Shiu A.S. et al: Verification data for electron beam dose algorithms, Med. Phys. 19 (1992) 623-636]. Vzorová data použít pro ověření algoritmu v plánovacím systému. Spočítat dávkovou distribuci v deskové geometrii pro materiál plic a kosti, a pro nehomogenitu ve tvaru písmene L.
| Test elektronového svazku 10: | Korekce na nehomogenity založená na CT snímku
|  | Pro svazky: | Všechny
|  | Účel: | Ověřit shodu mezi výpočtem plánovacím systémem a měřením pro vzorová data pro výpočet založený na CT snímku pro nehomogenní fantom.
|  | Postup: | Porovnat výpočet dávkové distribuce založený na využití CT snímků nehomogenního fantomu s manuálním výpočtem dávkové distribuce při přítomnosti nehomogenit.
| Test elektronového svazku 11: | Kyvy
|  | Pro svazky: | Všechny
|  | Účel: | Ověřit shodu mezi výpočtem plánovacím systémem a měřením pro kyvy elektronovým svazkem.
|  | Postup: | Obvykle se kyvy s elektronovým svazkem provádějí za použití specifického elektronového aplikátoru. Je tedy třeba provést základní charakterizaci tohoto aplikátoru (obdobně jako u testu elektronového svazku 1).
|  | a) | Použije se válcový fantom a provede se ozařování kyvem. Porovnává se měřená a spočtená dávková distribuce v transverzálních řezech (např. prostřednictvím filmu sevřeném v transverzální rovině ve fantomu).
|  | b) | Použije se ionizační komora umístěná do válcového fantomu a posoudí se shoda spočtené a naměřené absorbované dávky pro rozsah úhlů kyvů používaných v klinické praxi.
Ověření nastavení plánovacího systému pro výpočet dávkových distribucí
| Operační zkoušky - test 1: | Volba algoritmu
|  | Účel: | Dokumentovat, že rutinní uživatelé budou mít jedinou možnost použití algoritmu pro každý svazek nebo obdrží přímou zpětnou vazbu o tom, který algoritmus je použit pro každý výpočet dávkové distribuce.
|  | Postup: | Vytvořit plán s jedním polem pro každý dostupný svazek a algoritmus. Pro homogenní médium může být dostupných více typů algoritmů pro výpočet dávky a více typů algoritmů pro korekci na nehomogenity pro jeden svazek. Je nutné ověřit všechny kombinace a pro každou z nich provést výpočet dávky. Ověřit z výsledků a zpráv objevujících se během výpočtu a dalších informací (včetně výsledků dávkové distribuce) poskytnutých plánovacím systémem, že byl použit pro každý výpočet správný výpočetní model.
Vytvořit plán s více poli a více svazky, které vyžadují využít více než jeden algoritmus pro výpočet dávky (pokud je jich v plánovacím systému více implementováno). Provést výpočet dávky a potvrdit správné použití algoritmů. Poté využít možnosti v plánovacím systému změnit pro jeden nebo více svazků algoritmus výpočtu dávky. Ověřit, že pro svazky, kterým byl změněn algoritmus, došlo k novému výpočtu dávky. Tyto kontroly by měly být provedeny v dostatečném počtu různých kombinací polí, svazků a algoritmů, aby byly postiženy takové případné kombinace, při kterých by mohl test nevyhovět.
| Operační zkoušky - test 2: | Korekce na nehomogenity
|  | Účel: | Ověřit schopnost plánovacího systému správně zapínat a vypínat korekci na nehomogenity.
|  | Postup: | Vytvořit plán s jedním polem s nehomogenitou plic. Provést výpočet dávky s vypnou korekcí na nehomogenity. Ověřit, že dávky nevykazují efekt korekce na hustotu.
|  | a) | Zapnout korekce na nehomogenity. Ověřit, že dřívější výpočet dávky nyní není platný. Provést výpočet dávky a potvrdit, že nynější výpočty jsou provedeny s korekcemi na nehomogenitu.
|  | b) | Zopakovat výpočet dávkové distribuce s vypnutou korekcí na nehomogenity. Potvrdit, že volba aplikace korekce na nehomogenity je funkční.
|  | c) | Pro každý z kroků ověřit, že na výtisku plánu je uvedeno, že byla/nebyla aplikována korekce na nehomogenity.
| Operační zkoušky - test 3: | Validita výpočtu
|  | Účel: | Ověřit, že kdykoliv je změněn jakýkoliv parametr související s dávkovými výpočty, je původní validní dávková distribuce označena jako nevalidní a je nutné provést další vhodné výpočty, pokud je to nutné.
|  | Postup: | Pro ověření tohoto bodu je nutné provést sadu rozsáhlých testů. Následující popis slouží pouze jako příklad naprostého minima - nejedná se o dostatečný rozsah ověření dané skutečnosti. Následující popis pouze ilustruje některé ze zásadních změn, které mohou způsobit velké problémy. Chyba může záviset na tom, jaký svazek je změněn, který parametr je z měněn, kde v řetězci činností je změna provedena, pořadí kroků, které plánující osoba provádí a mnoha dalších věcech.
Vytvořit plán s více svazky s klíny, bloky a nehomogenitami. Provedou se následující kroky:
|  | a) | Provést výpočet dávky
|  | b) | Provést změnu plánu (např. odstranit klín, modifikovat blok, editovat vnější konturu, změnit nehomogenitu, pohnout svazkem, atp.).
|  | c) | Zkontrolovat, zda je validace plánu zrušena.
|  | d) | Provést nový výpočet dávky a ověřit, že se dávková distribuce adekvátně změní.
|  | e) | Ověřit správný výstup plánu (včetně výpočtu MU).
| Operační zkoušky - test 4: | Výpočetní mřížka a okno
|  | Účel: | Ověřit, že funkce plánovacího systému, kde je provedeno nastavení mřížky a parametrů výpočtu plánu, fungují správně.
Postup:
|  | a) | Provést výpočet pro stejné svazky se změnou velikosti výpočetní mřížky i se změnou středu mřížky.
|  | b) | Porovnat výsledky výpočtu - měly by souhlasit, kromě změn způsobených změnou velikosti mřížky.
Absolutní a relativní dávka
| Absolutní/relativní dávka: | Účel: | Je důležité ověřit, že dávka je zobrazena v plánovacím systému správně všemi možnými způsoby a uživatel může interpretovat výsledky pouze správně. Zejména je třeba postihnout tyto aspekty:
|  | a) | Normalizaci plánu a dávkového předpisu plánu
|  | b) | Výpočet MU
|  | Postup: | Provede se celý řetězec činností, který je proveden při rutinním plánování. Je třeba věnovat pozornost všem krokům a zhodnotit, zda je při nich vždy zřejmé, kdy se jedná o absolutní a kdy o relativní dávku.
| Předpis dávky a normalizace: | Účel: | Ověřit, že je funkční přepis dávky a normalizace plánu s ohledem na správné zobrazení dávky. Ověřit, že každý normalizační mód je funkční a je možné jej interpretovat jen jediným správným způsobem.
Postup:
|  | a) | Vytvořit seznam různých módů normalizace plánu a různých způsobů, kterými mohou být získány různé hodnoty dávky v plánu, např. normalizovat plán tak, aby v izocentru byly následující hodnoty dávky: 100%, 60 Gy, 1,8Gy/frakci, atp.
|  | b) | Vytvořit plán s více poli. Tento plán by měl obsahovat pole s blokem či pole tvarovaná MLC a nehomogenity.
|  | c) | Pro každý normalizační mód vypočítat plánovacím systémem dávkovou distribuci.
|  | d) | Zkontrolovat tvar a umístění izodóz vzhledem k použitému normalizačnímu módu (tj. 100%, 95% a 10% izodózy) a potvrdit, že jsou s ohledem na normalizaci plánu na správném místě.
Výpočet monitorových jednotek či ozařovacího času plánovacím systémem
| MU test 1: | Otevřená pole
|  | Účel: | Ověřit správnost základního výpočtu MU/času pro otevřená obdélníková pole (včetně správné aplikace inverzního čtvercového zákona)
Postup:
|  | a) | Vytvořit pro pravoúhlý fantom izocentrické plány box technikou s použitím polí 5 cm x 5 cm, 30 cm x 30 cm, a 10 cm x 30 cm.
|  | b) | Vypočítat počet MU/čas potřebný k doručení dávky 2 Gy na frakci do izocentra pro každý z plánů, přičemž váhy svazků pro AP a PA pole jsou 0,3 (každé pole) a pro laterální pole jsou váhy 0,2.
|  | c) | Provést výpočet MU/času manuálně a plánovacím systémem.
|  | d) | Provést výpočet plánu box technikou pro standardní SSD = 100 cm.
|  | e) | Shoda mezi manuálním výpočtem (MU/času) a výpočtem získaným plánovacím systémem musí být lepší než 2%.
| MU test 2: | Tangenciální pole
|  | Účel: | Ověřit správnost základního výpočtu MU/času pro tangenciální pole.
Postup:
|  | a) | Vytvořit plán s tangenciálními poli na pravoúhlý fantom.
|  | b) | Umístit izocentrum svazku tak, aby se nacházelo poblíž rohu fantomu, tudíž bude část svazku za okrajem fantomu.
|  | c) | Vypočítat MU/čas manuálně a plánovacím systémem, použít tangenciální pole 10 cm x 20 cm.
|  | d) | Porovnat oba výsledky.
| MU test 3: | Pole s klíny
|  | Účel: | Ověřit správné použití klínového faktoru a zhodnotit všechny aspekty spjaté s použitím klínu při plánování
Postup:
|  | a) | Vytvořit plán se třemi poli (AP a dvě laterální), jejichž osy svazku neprocházejí středem pravoúhlého fantomu. Použít velikosti polí 5 cm x 5 cm, 10 cm x 20 cm a 20 cm x 40 cm (nebo největší možné pole pro daný klín). V každém z polí použít jiný klín.
|  | b) | Spočítat MU/čas manuálně nebo s použitím plánovacího systému pro každé z polí a porovnat výsledky.
|  | c) | Modifikovat plán rotací klínu (změnit velikost pole a hloubky použité pro každý klín), vypočítat MU/čas manuálně a s použitím plánovacího systému, a porovnat.
| MU test 4: | Pole s bloky
|  | Účel: | Popsat a ověřit metody použité pro výpočet MU/času pro pole tvarovaná bloky, včetně ověření metody ekvivalentního čtverce, algoritmů, které integrují přes tvar pole a jiné metody. Zkontrolovat použité metody, které mají postihnout rozptyl v hlavici a rozptyl ve fantomu.
Postup:
|  | a) | Bloky použité k ověření by měly obsahovat bloky v rozích pole, konformní bloky (kompletně obklopující objem tumoru, tj. tvořící otvor), složité bloky a jiné další standardní typy tvarů používaných klinicky.
|  | b) | Pro každé z polí s blokem vytvořit ozařovací plán a spočítat MU/čas dvěma způsoby (přičemž jeden z nich je běžně klinicky používán): 1) manuálním výpočtem MU/času s použitím standardní metody ekvivalentního čtvercového pole a 2) použitím plánovacího systému, který zohlední přítomnost bloku. Zadat tvary bloků pro každou metodu způsobem obvyklým v klinickém použití, např. prostřednictvím digitizéru, myši a BEV a automatickou metodou založenou na znalosti 3D cílového objemu. Jakákoliv změna v módu zadávání bloku by měla být ověřena. Potvrdit, že počet MU nebo čas spočtený pro pole s blokem souhlasí pro obě metody do 3%.
|  | c) | Všechny metody výpočtu MU/času zdokumentovat tak, aby je bylo možné pro dané případy klinicky použít.
| MU test 4a: | Pole s blokovanou osou svazku záření blokem
|  | Účel: | Popsat a ověřit metody použité pro výpočet MU/času pro pole tvarované blokem tak, že dochází ke stínění bodu použitého pro normalizaci plánu (nebo osy svazku záření daného pole)
Postup:
|  | a) | Pro několik tvarů polí, ve kterých blok zakrývá normalizační bod svazku, provést výpočet MU/času dvěma způsoby (přičemž jeden z nich je běžně klinicky používán): 1) manuálním výpočtem MU/času s použitím standardní metody ekvivalentního čtvercového pole a 2) použitím plánovacího systému, který zohlední přítomnost bloku. Potvrdit, že počet Mu nebo čas spočtený pro pole s blokem souhlasí pro obě metody do 3%.
|  | b) | Všechny metody výpočtu MU/času zdokumentovat tak, aby je bylo možné pro dané případy klinicky použít.
| MU test 5: | Pole tvarovaná MLC
|  | Účel: | Popsat a ověřit metody použité pro výpočet MU pro pole tvarovaná MLC včetně metody ekvivalentního čtvercového pole, algoritmy integrující přes tvar pole a jiné metody. Zkontrolovat metody použité pro oddělení složky rozptylu z hlavice a z fantomu.
Postup:
|  | a) | Pole tvarovaná MLC by měla obsahovat blokování rohů pole, konformní tvary polí (kompletně obklopující cílový objem tak, aby byl vytvořen otvor), složité tvary a jakékoliv jiné standardní typy tvarů použitých klinicky.
|  | b) | Pro každé z polí tvarovaných MLC vytvořit plán a vypočítat počet MU dvěma různými způsoby (přičemž jeden z nich je běžně klinicky používán): 1) manuálním výpočtem MU s použitím standardní metody ekvivalentního čtvercového pole a 2) použitím plánovacího systému, který počítá s efekty způsobené tvarováním pole MLC. Zadat tvary pole normálně klinicky používanou metodou, např. digitizérem, vytvořeným myší a BEV a použitím automatických nástrojů založených na tvaru 3D cílového objemu. Jakékoliv změny v módu zadávání pole by měla být ověřena. Potvrdit, že počet MU spočtený oběma metodami pro všechna pole souhlasí do 3%.
|  | c) | Všechny metody výpočtu MU/času zdokumentovat tak, aby je bylo možné pro dané případy klinicky použít.
| MU test 5a: | Pole s blokovanou osou svazku záření MLC
|  | Účel: | Popsat a ověřit metody použité pro výpočet MU/času pro pole tvarované MLC tak, že dochází ke stínění bodu použitého pro normalizaci plánu (nebo osy svazku záření daného pole)
Postup:
|  | a) | Pro několik tvarů polích, ve kterých MLC zakrývá normalizační bod svazku, provést výpočet MU/času dvěma způsoby (přičemž jeden z nich je běžně klinicky používán): 1) manuálním výpočtem MU/času s použitím standardní metody ekvivalentního čtvercového pole a 2) použitím plánovacího systému, který zohlední přítomnost bloku. Potvrdit, že počet Mu nebo čas spočtený pro pole s MLC souhlasí pro obě metody do 3%.
|  | b) | Všechny metody výpočtu MU/času zdokumentovat tak, aby je bylo možné pro dané případy klinicky použít.
| MU test 6: | Korekce na nehomogenity
|  | Účel: | Ověřit metody použité k výpočtu MU/času, pokud se v plánu provádí korekce na nehomogenity. Stanovit, jak se zpracovávají a jak se dokumentují rozdílné hodnoty absolutní dávky v plánu a v normalizačních bodech svazku.
Postup:
|  | a) | Pro sadu plánů vytvořených pro fantom s výraznými nehomogenitami vypočítat počet MU/čas s a bez zapnuté korekce na nehomogenity.
|  | b) | Porovnat dávkovou distribuci a počet MU/čas pro obě situace
|  | c) | Potvrdit, že efekty způsobené přítomností nehomogenit jsou konzistentně zobrazeny (tj. že kombinace plánovacího systému a výpočtu MU/času dává správné hodnoty dávky s ohledem na normalizační bod plánu, když je zohledněna přítomnost nehomogenit).
|  | d) | Všechny metody výpočtu MU/času zdokumentovat tak, že mohou být plánovacím systémem použity pro každý z případů a potvrdit, že počet MU/čas nepřekročily toleranci. Použít každou z dostupných normalizačních metod.
| MU test 7: | Body mimo osu svazku záření
|  | Účel: | Ověřit metody použité k výpočtu dávky mimo osu svazku záření.
Postup:
|  | a) | Vytvořit fantom, který simuluje situaci, pro kterou je třeba provést výpočet dávek mimo osu svazku záření (např. mantle technika)
|  | b) | Vytvořit pole a definovat polohu bodu pro výpočet dávky mimo osu svazku záření
|  | c) | Provést výpočet dávky manuálně a plánovacím systémem v bodech mimo osu svazku záření, včetně výpočtu MU/času
|  | d) | Porovnat výsledky získané oběma způsoby pro body nacházející se mimo osu svazku záření
|  | e) | Zopakovat postup s použitím různých konfigurací polí (např. dlouhá obdélníková pole).
| MU test 8: | Předpis dávky
|  | Účel: | Potvrdit, že použití dávkového předpisu mezi plánem a výpočtem MU/času je konzistentní. Stanovit případná omezení.
Postup:
|  | a) | Pro sadu různých situací definovat dávkou, která má být předepsaná v plánu a poté spočítat MU/čas potřebný k doručení léčby. Potvrdit, že změny MU/času se změní, pokud je změněn předpis dávky.
|  | b) | Specifikovat situace sloužící jako příklad, např. "doručit 50 Gy v 25 frakcích na 95% izodózu v plánu, při normalizaci dávky do izocentra". Měnit dávku, jednotky (Gy či cGy), počty frakcí, izodózu, na kterou je předepsaná dávka a další aspekty předpisu dávky.
| MU test 9: | Jednotky dávkové distribuce
|  | Účel: | Potvrdit konzistentní použití dávky při výpočtu MU/času, v závislosti na jednotkách zvolených pro zobrazení dávkové distribuce v plánovacím systému.
Postup:
|  | a) | Vybrat plán s více poli a měnit způsob zobrazení dávkové distribuce (v procentech, celková dávka v Gy, celková dávka v cGy, dávka na frakci v Gy nebo cGy).
|  | b) | Vybrat stejnou izodózu pro předpis dávky (vzhledem k normalizačnímu bodu plánu).
|  | c) | Spočítat MU/čas pro každé pole.
|  | d) | Porovnat MU/čas pro každou z metod: MU/čas by měl být konstantní, v závislosti na způsobu, jakým je reprezentována dávková distribuce.
| Aspekt související s MU 1: | Dokumentace pro ozáření
|  | Účel: | Zkontrolovat, že všechny výstupy z výpočtu MU/času souhlasí s výstupem TPS a z ozařovače (po provedení ozáření)
Postup:
|  | a) | Pro každý zkontrolovaný výpočet plánovacího systému provedený a popsaný výše potvrdit, že výtisk z TPS a jakéhokoliv formuláře (elektronického či papírového) použitého pro ozáření pacienta je konzistentní se záměrem předpisu dávky
|  | b) | Zdokumentovat tyto metody použité v klinickém provozu a potvrdit vhodnost školení klinického personálu o tom, jakým způsobem používat a interpretovat dané informace.
| Aspekt související s MU 2: | Kontrola výpočtu MU v klinickém provozu
|  | Účel: | Ověřit, že klinický proces kontroly výpočtu MU/času je vhodný s ohledem na možnou složitost plánů.
|  | Postup: | V tomto kroku je třeba zkontrolovat rutinní QC pacientských plánů.
|  | a) | Zhodnotit různé typy plánů, výpočtů MU/času, které se provádějí na daném pracovišti. Zhodnotit metodu použitou pro realizaci ozáření na ozařovači.
|  | b) | Potvrdit, že proces kontroly realizace léčebného předpisu, ozařovacích plánů a výpočtů MU/času postihne možný omyl, chybu v přenosu plánu nebo další typy chyb, které se mohou vyskytnout při ozáření pacienta.
Nástroje pro zhodnocení ozařovacího plánu
| Test zobrazení dávky 1: | Normalizace plánu
|  | Účel: | Potvrdit správné zobrazení dávky pro různé způsoby normalizace plánu.
Postup:
|  | a) | Pro standardní klinické plány spočítat dávkovou distribuci a zobrazit izodózní mapy nebo povrchy na transverzálních, sagitálních, frontálních a/nebo v 3D zobrazení
|  | b) | Vyznačit (nějakým způsobem polohu různých izodóz a/nebo povrchů
|  | c) | Změnit normalizaci plánu (např. z procent na celkovou dávku, takže např. 100% dávky se změní na 60 Gy)
|  | d) | Potvrdit správnou polohu nových izodózních křivek vůči předchozímu zobrazení
|  | e) | Ověřit každý normalizační mód v plánovacím systému.
| Test zobrazení dávky 2: | Izodózní křivky a povrchy
|  | Účel: | Ověřit, že různé způsoby zobrazení izodózních křivek a povrchů spolu souhlasí.
Postup:
|  | a) | Vypočítat 3D dávkovou distribuci standardních plánů.
|  | b) | Vytvořit kombinované zobrazení pro různé geometrie (např. více řezů, kolmé roviny a roviny uvnitř 3D objemů)
|  | c) | Potvrdit konzistentnost zobrazované dávky.
| Test zobrazení dávky 3: | Cold a hot spoty
|  | Účel: | Pokud je systém schopen automaticky stanovit nebo dokumentovat maximální dávku v plánu nebo jinou podobnou informaci, je třeba potvrdit že to provádí správně.
Postup:
Metoda ověření je závislá na možnostech plánovacího systému. Obecně je třeba ověřit správnost zobrazení oblasti maximální dávky pro plány různých typů.
| Test zobrazení dávky 4: | Zobrazení bodových dávek
|  | Účel: | Potvrdit konzistentnost zobrazení bodové dávky vůči jiným způsobům zobrazení.
Postup:
Způsob ověření je stejný jako v Testu zobrazení dávky 3. Provedou se testy, které prokážou shodu.
| Test DVH 1: | Typy dávkově-objemových histogramů
|  | Účel: | Zkontrolovat schopnost plánovacího systému vytvořit různé druhy DVH (např. kumulativní, diferenciální). Kontroluje se konzistentnost mezi různými typy DVH.
Postup:
|  | a) | Vytvořit jednoduchý fantom s jednoduchými testovacími strukturami známého objemu (jak typu cílového objemu, tak typu normálních struktur). Jako příklad může sloužit pacient s jednoduchým centrálním cílovým objemem tvaru krychle.
|  | b) | Vypočítat dávkovou distribuci jednoduchého a srozumitelného plánu se zohledněním těchto struktur. Může se jednat např. o plán se čtyřmi poli box technikou nebo o plán s jedním klínovým polem. Pokud to umožňuje plánovací systém, vytvořit přímý, kumulativní a diferenciální DVH (každý z DVH zobrazuje stejná data, ale v různých formátech).
|  | c) | Ověřit, že pro všechny DVH souhlasí spočtené dávkové distribuce.
|  | d) | Vytisknout DVH a potvrdit konzistentnost dat vytištěných a zobrazených.
| Test DVH 2: | Normalizace plánu
|  | Účel: | Potvrdit, že DVH souhlasí s dávkovou distribucí po změnách v normalizaci plánu.
Postup:
|  | a) | Použít jednoduchý plán s jednoduchou testovací anatomií (stejně jako v testu DVH 1).
|  | b) | Vypočítat dávkovou distribuci jednoduchého plánu s jednoduchými testovacími strukturami.
|  | c) | Pokud je to možné, pro každý způsob normalizace vytvořit DVH (kumulativní a diferenciální) - obvykle jsou plány normalizovány na 100% dávky v izocentru, na celkovou dávku, např. 50 Gy v izocentru, na denní dávku, např. 2 Gy/frakci.
|  | d) | Ověřit, že pro všechny typy normalizace jsou DVH správné.
|  | e) | Pokud je možné změnit normalizaci plánu aniž by byl znovu proveden výpočet dávkové distribuce, provést takovou změnu a znovu vypočítat DVH a potvrdit jeho správnost.
|  | f) | Vytisknout DVH a potvrdit, že vhodné zobrazení dávky se přeneslo do výtisku.
| Test DVH 3: | Porovnání relativní a absolutní dávky
|  | Účel: | DVH může být zobrazeno buď v relativní nebo v absolutní dávce (na vodorovné ose), i když může být plán spočten při jiném způsobu normalizace plánu. Potvrdit, že výpočty DVH, založené na metodách využívajících relativní či absolutní dávky, jsou provedené správně.
Postup:
|  | a) | Použít stejně jednoduchou anatomii jako v testu DVH 1.
|  | b) | Pokud to plánovací systém dovolí, změnit zobrazení DVH z relativní dávky (100%) na absolutní dávku (celkový předpis dávky nebo dávka na frakci).
|  | c) | Potvrdit konzistentnost zobrazení
|  | d) | Vytisknout DVH a potvrdit konzistentnost na výtisku.
| Test DVH 4: | Relativní a absolutní objem
|  | Účel: | Objem na svislé ose DVH může být vyjádřen buď relativně (v procentech objemu nebo analyzované struktury) nebo absolutně (vynásobením procentuálního objemu spočteným celkovým objemem dané struktury). Je třeba ověřit správnost konverze mezi oběma módy zobrazení.
|  | Postup: | Je třeba vytvořit různé struktury , protože přesnost výpočtu objemů pro účely DVH může být citlivá na mnoho faktorů včetně velikosti, tvaru struktury, metodě výpočtu objemu struktury, atp.
|  | a) | Vytvořit struktury o různých velikostech a tvarech (ne všechny hranaté).
|  | b) | Spočítat objem těchto struktur nezávislou metodou.
|  | c) | Porovnat absolutní objem v DVH s nezávislým výpočtem.
|  | d) | Pokud to plánovací systém umožňuje, konvertovat DVH na DVH s relativním objemem (procento objemu).
|  | e) | Porovnat absolutní objem v DVH s relativním objemem a potvrdit konzistentnost.
|  | f) | Vytisknout každý z DVH a potvrdit, že výtisk souhlasí se zobrazením v plánovacím systému.
| Test DVH 5: | Velikost dávkového binu v DVH
|  | Účel: | Velikost dávkového binu v DVH je důležitý parametr. Ověřuje se správnost velikosti dávkového binu.
Postup:
|  | a) | Použít jednoduchý fantom z testu DVH 1.
|  | b) | Provést výpočet DVH pro nejméně dvě různé velikosti dávkového binu (jeden je násobkem druhého).
|  | c) | Provést porovnání výsledného DVH pro kumulativní a diferenciální DVH.
|  | d) | Potvrdit manuálním výpočtem, že kumulativní DVH pro oba výpočty spolu souhlasí
|  | e) | Porovnat diferenciální DVH pro oba výpočty a potvrdit, že spolu souhlasí.
| Test DVH 6: | Složené struktury
|  | Účel: | Ověřit flexibilitu v použití struktur při výpočtu DVH. Ověřit schopnost plánovacího systému definovat složité struktury prostřednictvím booleovských logických operátorů (R_Lung + L_Lung, Liver-Target, atp.).
|  | Postup: | Ověřuje se, že je možné:
|  | a) | Vytvořit strukturu Struct1 OR Struct2, což jsou voxely obsažené ve struktuře Struct1 nebo Struct2
|  | b) | Vytvořit strukturu Struct1 - Struct2, což je objem, který vznikne odečtením struktury Struct2 od struktury Struct 1
|  | c) | Vytvořit strukturu Struct1 AND Struct2, což je objem, který je obsažen v překryvu struktur Struct1 a Struct2, nebo podobnou jejich kombinací (jejich průnikem).
Pro každou z uvedených možností provést následující test:
|  | 1) | Vytvořit testovací fantom s několika známými 3D objemy struktur, ze kterých se některé překrývají (např. cílový objem a normální struktury)
|  | 2) | Vytvořit oddělené struktury nacházející se v oblasti složené (OR), mínus a překrývající se (AND).
|  | 3) | Implementovat jednoduchý plán s více svazky na zmíněné struktury a provést 3D výpočet dávkové distribuce.
|  | 4) | Vytvořit zmíněné složité struktury a provést výpočet DVH.
Porovnat DVH s DVH odpovídajících zakreslených struktur a potvrdit, že se správně vytvořil DVH pro tyto struktury. Pro potvrzení skutečnosti, že pro DVH byly použity správné voxely, může posloužit porovnání absolutních objemů složených struktur.
| Test DVH 7: | Konzistentnost zobrazení dávky
|  | Účel: | Často je obtížné analyzovat konzistentnost mezi DVH a zobrazenou dávkovou distribucí, a to z důvodu rozdílnosti výpočetních a zobrazovacích metod. Je proto třeba potvrdit, že obě metody reprezentující stejnou dávkovou distribuci jsou správné.
|  | Postup: | Potvrzení konzistentnosti mezi zobrazenou dávkovou distribucí a DVH závisí na velikosti výpočetní dávkové mřížky, metodě zobrazení izodózdního povrchu nebo izodózní křivky, mřížka pro výpočet DVH, velikost dávkového binu pro DVH, rozlišení zobrazení dávky a dalších podobných faktorech. V ověření by měly být všechny tyto faktory zahrnuty.
Obecný princip spočívá ve vytvoření dávkové distribuce ve struktuře tak, aby se v ní nacházel dávkový gradient. Je možné zkontrolovat minimální a/nebo maximální dávku na DVH i v zobrazení v dávky v plánu. Např. je možné vytvořit velmi konformní plán (plán, ve kterém 95% izodóza těsně obkružuje cílový objem). Spočte se DVH (pro cílový objem) a poté se použije 2D nebo 3D zobrazení dávky, čímž lze porovnat 95% izodózní povrch se zobrazeným objemem cílového objemu. Pokud je minimální dávka v DVH 95%, potom by měl 95% izodózní povrch pokrývat cílový objem, zatímco zobrazení 96% izodózního povrchu by mělo zobrazovat některé části povrchu cílového objemu vně tohoto izodózního povrchu.
Interpretace výsledků tohoto typu testu zahrnuje sledování vlivu faktorů uvedených výše. Velikost dávkového binu v DVH, geometrické rozlišení versus rozlišení dávkové výpočetní mřížky, atp.
| Test DVH 8: | Vzorkování výpočetního bodu
|  | Účel: | Dokumentovat a porozumět prostorovému rozlišení DVH a při procesu výpočtu dávky.
Postup:
|  | a) | Použít stejný plán jako v testu DVH 7.
|  | b) | Provést výpočet dávky s různou velikostí mřížky nebo s různým počtem náhodných bodů, vypočítat DVH a porovnat.
|  | c) | Pokud je to v plánovacím systému možné, vybrat jiné rozlišení DVH (mřížky nebo hustoty bodů), provést nový výpočet DVH a výsledky porovnat.
Tímto způsobem je možné analyzovat rozdíly v chování při tvorbě DVH a citlivost na volbu pozice mřížky a/nebo rozlišení při vzorkování. Tato analýza by měla být provedena v oblastech vysokého i nízkého gradientu dávky.
| Test DVH 9: | Návod pro porovnávání DVH
|  | Účel: | Popsat nebo vytvořit návod pro interpretaci DVH.
|  | Postup: | Přesnost nebo rozlišení, se kterým popisuje DVH spočtenou dávkovou distribuci, je závislé na:
|  | a) | Geometrickém rozlišení bodů (náhodných bodů nebo bodů mřížky), ve kterých je hodnocena dávka, a potenciálně na mřížce (která může být jiná), pro kterou byla dávka původně spočtena
|  | b) | Velikost dávkového binu, pro kterou je spočten DVH
|  | c) | Jak kód pro výpočet DVH pracuje s voxely, které jsou částečně v jedné struktuře, a částečně v jiné struktuře apod.
Aby byly všechny tyto vlivy posouzeny, je nutné provést adekvátní porovnání. Pro danou dávkovou distribuci a sadu struktur je třeba pro každou strukturu spočítat DVH a měnit hustotu bodů, měnit velikost dávkového binu apod. Měla by být zvolena velikost dávkového binu na základě úrovně očekávání lékařů, kteří budou interpretovat DVH. Je třeba porovnat DVH získané pro různé hustoty bodů (pro celkový objem každé struktury a pro reprezentaci dávky). Tím vzniknou dle potřeby pracoviště obecná pravidla pro očekávané rozlišení informací z DVH. Tento test by měl být proveden pro malé, velké a složitě tvarované struktury.
| Test DVH 10: | Dávková a objemová statistika
|  | Účel: | Ověřit správný výpočet dávkové statistiky (minimální, střední nebo maximální dávka) a objemové statistiky (celkový objem, V50, V60Gy, atp.)
Postup:
|  | a) | Vytvořit známou dávkovou distribuci s použitím jednoduchých protilehlých polí nebo polí s klínem (či jejich jednoduchou kombinací).
|  | b) | Spočítat dávkovou statistiku s použitím software pro DVH výpočet a potvrdit s manuální analýzou dávkové distribuce
|  | c) | Pro různé metody vzorkování bodů popsané v testu DVH 9 odhadnout možnou chybu těchto hodnot.
Biologické efekty v plánování
| Biologické efekty Test 1: | NTCP (Normal tissue complication probability)
|  | Účel: | Ověřit chování a výsledky pro NTCP model v plánovacím systému.
|  | Postup: | Nejčastěji používaný model v plánovacím systému je Lymanův NTCP model. Model závisí na:
|  | a) | DVH hodnocené struktury
|  | b) | Parametrech modelu NTCP pro tuto strukturu
|  | c) | Aktuální výpočetní kód použitý pro získání hodnoty NTCP
Postup je následující:
|  | 1) | Ověřit vstupní parametry modelu pro každou strukturu, která je modelována
|  | 2) | Vytvořit nebo získat klinické nebo klinicky relevantní tvary pro každou strukturu zájmu
|  | 3) | Vytvořit plán, který doručí relativně homogenní dávku pro tuto strukturu
|  | 4) | Pro několik hodnot předepsané dávky (přičemž tyto dávky budou vzrůstat) vygenerovat DVH pro tuto strukturu a potom spočítat NTCP pro každou strukturu
|  | 5) | Pro každý výsledek ověřit, že spočtená hodnota NTCP souhlasí s očekávanou hodnotou pro takové homogenní ozáření (to je možné provést manuálním výpočtem NTCP za předpokladu homogenní dávky, kterou je daná struktura ozářena)
| Biologické efekty Test 2: | TCP (Tumour control probability)
|  | Účel: | Ověřit chování a výsledky pro TCP model v plánovacím systému.
|  | Postup: | Zopakovat Biologické efekty Test 1 modifikovaný na výpočet TCP hodnot pro cílové objemy.
| Biologické efekty Test 3: | Biologický efekt frakcionace
|  | Účel: | Pokud je v plánovacím systému implementován lineárně-kvadratický či jiný radiobiologický model, je třeba provést odpovídající zkoušky pro potvrzení správnosti chování a výsledků daného modelu v plném rozsahu jeho klinickém využití.
Výtisk plánu a přenos dat
| Výtisk ozařovacího plánu: | Účel: | Na výtisku ozařovacího plánu musí být uvedeny detailní informace o všech relevantních parametrech, které ovlivňují ozařovací plán, stejně tak jako všechny informace, které jsou nutné ke správné interpretaci těchto parametrů. Na výtisku by měly být uvedeny následující informace:
|  |  | Textová část výtisku: | Verze software
Identifikace pacienta (jméno, identifikační číslo, atp.)
Identifikace zdroje anatomických dat (tj. CT vyšetření, číslo, datum a čas, atp.)
Ozařovač, modalita a energie pro každý svazek
Parametry svazku (tj. velikost pole a úhel rotace hlavice) v souřadnicích použitých na ozařovači pro každý svazek
Poloha izocentra v 3D pro každý svazek
Nastavení SSD (či SAD a hloubka) pro každý svazek
Přítomnost a orientace modifikátorů svazku (tj. bloky, klíny, kompenzátory či bolus) pro každý svazek
Použitý algoritmus pro výpočet dávky
Zda byly použity korekce na nehomogenity
Velikost dávkové výpočetní mřížky
Dávka do výpočetních bodů a jejich poloha
Normalizace plánu
MU/čas
Jak konvertovat váhy svazku v plánu na MU/čas (v systémech, které nepočítají MU/čas)
Čísla verze plánu a svazku, datum a čas výpočtu
Komentář uživatele
|  |  | 2D zobrazení dávky: | Poloha a orientace zobrazených rovin
Měřítko
Protnutí polí (s označenými poli)
Přítomnost a správná orientace modifikátorů svazku
Kontura pacienta
Informace o dávce (např. izodózní křivky)
Poloha výpočetních bodů
|  |  | BEV nebo DRR: | SSD nebo SAD
Měřítko
Přidružené pole
Orientace pohledu
Kolimace, včetně tvaru boků nebo tvaru MLC
Informace o anatomii pacienta
Poloha osy svazku záření
|  |  | DVH | Legenda
Měřítka a jednotky
Identifikace plánu
Přidružené anatomické struktury
|  |  | 3D zobrazení | Měřítko
Orientace pohledu
Poloha svazků a jejich orientace
Identifikace anatomie a dávky
Povrchy izodóz
Testy specifické pro plánovací systémy používající modelování Monte Carlo
| MC Test 1: | Pole tvarovaná MLC
|  | Účel: | Ověřit dávkovou distribuci a dávkové profily pro pole tvarovaná MLC a zhodnotit správnost modelu MLC, transmise MLC a modelování průchodu záření přes čela lamel.
|  | Postup: | 2D planární dávkové distribuce ověřit v několika hloubkách v pevném voděekvivalentním fantomu s použitím filmu.
Dákové profily pod zavřenými lamelami MLC ověřit filmem nebo detektorem s malým objemem (diodou, TLD, pinpoint komorou, diamantovým detektorem).
| MC Test 2: | Hloubkové dávky pro malá pole v materiálu s nízkou hustotou
|  | Účel: | Ověření dávky pro malá pole v materiálu s nízkou hustotou (ověření lze provést i pro velká pole) v materiálu simulujícím plíce. Ověření se provádí pro vysoké energie (> 10 MV) v materiálu, ve kterém dochází k posílení efektů elektronové nerovnováhy.
|  | Postup: | Pro malá pole (1 cm x 1 cm až 4 cm x 4 cm) se ověřují procentuální hloubkové dávky detektorem s malým objemem v několika různých hloubkách (diodou, TLD, pinpoint komoru, diamantovým detektorem).
Svazek by měl být orientován kolmo k povrchu fantomu.
Ověření (např. filmem) by mělo být provedeno i pro svazek směřující rovnoběžně s vrstvami fantomu, čímž se posoudí možný efekt na rozhraní dvou prostředí.
| MC Test 3: | Polostín
|  | Účel: | Ověření polostínu v materiálu s nízkou hustotou (simulujícím plíce). Cílem zkoušky je ověřit správnost algoritmu pro transport záření v látce, protože zejména při použití vysokých energií (> 10 MV) a materiálu s nízkou hustotou dochází k posílení efektů elektronové nerovnováhy.
|  | Postup: | Polostín se ověřuje pro velikosti polí od 2 cm x2 cm do 30 cm x 30 cm v různých hloubkách ve fantomu simulujícím plíce.
2D měření polostínu by mělo být provedeno filmem v rovinách kolmých k ose svazku záření v hloubkách nad, pod a v materiálu s nízkou hustotou ve fantomu tvořeném vrstvami uvedeném výše.
| MC Test 4: | Hloubkové dávky v materiálu s vysokou hustotou
|  | Účel: | Ověření dávky pro pole v materiálu s vysokou hustotou (simulujícím kortikální kost).
|  | Postup: | Provádí se pro různé velikosti polí velikosti 3 cm x 3 cm až 30 cm x30 cm.
Hloubkové dávky by měly být ověřeny ve fantomu tvořeném vrstvami pevného voděekvivalentního materiálu a materiálu s vysokou hustotou (ekvivalentního kortikální kosti) pro malé velikosti polí detektorem s malým objemem (diodou, TLD, pinpoint komorou, diamantovým detektorem) nebo filmem.
| MC Test 5: | Dávky v oblasti rozhraní tkání
|  | Účel: | Ověření dávky v oblasti rozhraní tkání (měkká tkáň/plíce a měkká tkáň/kost) pro velikosti polí od 3 cm x 3 cm do 30 cm x 30 cm. Cílem zkoušky je ověřit správnost algoritmu na rozhraní dvou prostředí.
|  | Postup: | Dávku lze měřit filmem nebo komorou s malým objemem v různých hloubkách (např. 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; a 5,0 cm) ve směru anterior/posterior v mediální a proximální oblasti podél rozhraní dvou prostředí (ekvivalentní rozhraním měkká tkáň/plíce a měkká tkáň/kost).
Testy přenosu dat
Testy přenosu dat jsou popsány v doporučení SÚJB pro Záznamové a verifikační systémy.
Klinické testy
Pro typické ozařovací techniky se provede end-to-end test pomocí vhodného detektoru a vhodného fantomu
Použitá literatura:
|  | [1] | Chetty I. J. et al.: Report of the AAPM Task Group No. 105: Issues associated with clinical implementation of Monte Carlo-based photon and electron external beam treatment planning. Med. Phys. 34 (12), December 2007.
|  | [2] | Technical Report Series No. 430: Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for Radiation Treatment of Cancer. IAEA, 2004.

## Geometrie fotonové (vyjma MC)
Požadované geometrie pro dozimetrické ověření fotonových svazků (vyjma specifických zkoušek pro plánovací systémy využívající modelování Monte Carlo)
Fotonové svazky:
Profily a dávka na ose svazku záření |  |  |  | Procentuální hloubkové křivky |  | Bodové ověření absorbované dávky
Velikost pole (cm x cm) | Hloubka (cm) | Orientace | SAD | Velikost pole (cm x cm) | SSD | Velikost pole (cm x cm) | Hloubka | SAD | Poloha bodu
5x5 | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 5x5 | 100 cm | Dávky na ose svazků polí, pro které se ověřují profily.
10x10 | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 10x10 | 100 cm | Maximální velikost pole s dynamickým klínem | 10 cm | 100 cm | střed pole
40x40 | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 40x40 | 100 cm | Maximální velikost pole s dynamickým klínem | 10 cm | 100 cm | 7 cm od osy svazku záření ve směru klínu
5x30 | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 5x30 | 100 cm | Asymetrické pole (ve směru klínu) 10 x 10 s dynamickým klínem | 10 cm | 100 cm | střed asymetrického pole
30x5 | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 30x5 | 100 cm | Asymetrické pole (ve směru klínu) 10 x 10 s dynamickým klínem | 10 cm | 100 cm | 3 cm od středu asym. pole podél směru klínu
5x5 | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Pole 10 cm x 10 cm s clonou x nebo sadou lamel MLC nastavenými na 0 (tj. v izocentru), poté s clonou y nebo protilehlými lamelami MLC nastavenými na 0, poté s obojím. | 100 cm | 10 x 10 pole s jednou stranou na ose svazku záření s clonou pohybující se směrem od osy svazku záření | 10 cm | 100 cm | ve středu
10x10 | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Pole s maximálním dovoleným přejezdem přes středový kříž ve směru x a y. | 100 cm | 10 x 10 pole s jednou stranou na ose svazku záření s clonou pohybující se směrem od osy svazku záření | 10 cm | 100 cm | 2 body vzdálené 3 cm od každé strany od bodu ve středu pole ve směru klínu
40x40 | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Zopakovat s maximálním úhlem klínu pro každý typ klínu (fyzický, motorizovaný, dynamický). | 100 cm | 20 x 20 pro ozáření krychlového fantomu s různým stupněm chybějícího materiálu pro rozptyl | 10 cm | 100 cm | Různé stupně chybějícího materiálu včetně případu, kdy je osa svazku záření mimo fantom
5x30 | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Pole 20 cm x 20 cm s úzkým dlouhým blokem procházejícím osou svazku záření. | 100 cm | Nehomogenity (změřit i 2D)
30x5 | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Pole 20 cm x 20 cm s bloky ve čtyřech rozích pole a přidaným centrálním blokem, který nezasahuje do osy svazku záření. | 100 cm
5x5 | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Konvexní tvar pole. Obecně nesymetrické oválné pole. | 100 cm
10x10 | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Konkávní tvar pole. Pole tvaru písmene C, přičemž osa svazku záření se nachází pod blokem. | 100 cm
40x40 | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 5 x 5 s největším mechanickým klínem | 100 cm
5x30 | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 10 x 10 s největším mechanickým klínem | 100 cm
30x5 | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Maximální možná velikost pole s největším mechanickým klínem | 100 cm
Pole 10 cm x 10 cm s clonou x nebo sadou lamel MLC nastavenými na 0 (tj. v izocentru), poté s clonou y nebo protilehlými lamelami MLC nastavenými na 0, poté s obojím. | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 20 x 20 nebo max. vel. pole s největším mechanickým klínem | 80 cm
Pole s maximálním dovoleným přejezdem přes středový kříž ve směru x a y. | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 5 x 5 s dynamickým klínem | 100 cm
Zopakovat s maximálním úhlem klínu pro každý typ klínu (fyzický, motorizovaný, dynamický). | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 10 x 10 s dynamickým klínem | 100 cm
Pole 20 cm x 20 cm s úzkým dlouhým blokem procházejícím osou svazku záření. | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 5 x 20 s dynamickým klínem | 100 cm
Pole 20 cm x 20 cm s bloky ve čtyřech rozích pole a přidaným centrálním blokem, který nezasahuje do osy svazku záření. | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 20 x 5 s dynamickým klínem | 100 cm
Konvexní tvar pole. Obecně nesymetrické oválné pole. | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Maximální možná velikost pole s dynamickým klínem | 100 cm
Konkávní tvar pole. Pole tvaru písmene C, přičemž osa svazku záření se nachází pod blokem. | Dávkové maximum | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 20 x 20 nebo max. vel. pole s největším dynamickým klínem | 80 cm
Pole 20 cm x 20 cm s úzkým dlouhým blokem procházejícím osou svazku záření. | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Dynamický klín 15°, maximální velikost pole | 100 cm
Pole 20 cm x 20 cm s bloky ve čtyřech rozích pole a přidaným centrálním blokem, který nezasahuje do osy svazku záření. | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Dynamický klín 30°, maximální velikost pole | 100 cm
Konvexní tvar pole. Obecně nesymetrické oválné pole. | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Dynamický klín 45°, maximální velikost pole | 100 cm
Konkávní tvar pole. Pole tvaru písmene C, přičemž osa svazku záření se nachází pod blokem. | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | Dynamický klín 60°, maximální velikost pole | 100 cm
Pole 20 cm x 20 cm s úzkým dlouhým blokem procházejícím osou svazku záření. | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 5 x 5 s podložkou bloků (build-up oblast) | 100 cm
Pole 20 cm x 20 cm s bloky ve čtyřech rozích pole a přidaným centrálním blokem, který nezasahuje do osy svazku záření. | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 10 x 10 s podložkou bloků (build-up oblast) | 100 cm
Konvexní tvar pole. Obecně nesymetrické oválné pole. | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm | 30 x 30 s podložkou bloků (build-up oblast) | 100 cm
Konkávní tvar pole. Pole tvaru písmene C, přičemž osa svazku záření se nachází pod blokem. | 20 | Crossplane, Inplane, Diagonal | 100 cm
10 x 10 | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | Minimální SSD
10 x 10 | 10 | Crossplane, Inplane, Diagonal | Maximální SSD
5 x 5 s největším mechanickým klínem | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
10 x 10 s největším mechanickým klínem | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Maximální možná velikost pole s největším mechanickým klínem | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
5 x 5 s největším mechanickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
10 x 10 s největším mechanickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Maximální možná velikost pole s největším mechanickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
20 x 20 s největším mechanickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 80 cm
5 x 5 s dynamickým klínem | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
10 x 10 s dynamickým klínem | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
5 x 20 s dynamickým klínem | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
20 x 5 s dynamickým klínem | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Maximální možná velikost pole s dynamickým klínem | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
5 x 5 s dynamickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
10 x 10 s dynamickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
5 x 20 s dynamickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
20 x 5 s dynamickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Maximální možná velikost pole s dynamickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
20 x 20 s největším dynamickým klínem | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 80 cm
Klín 15°, maximální velikost pole | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Klín 15°, maximální velikost pole | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Klín 30°, maximální velikost pole | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Klín 30°, maximální velikost pole | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Klín 45°, maximální velikost pole | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Klín 45°, maximální velikost pole | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Klín 60°, maximální velikost pole | 10 | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm
Klín 60°, maximální velikost pole | Dávkové maximum | ve směru klínu a kolmo ke směru klínu | 100 cm

## Geometrie elektronové(vyjma MC)
Požadované geometrie pro dozimetrické ověření elektronových svazků (vyjma specifických zkoušek pro plánovací systémy využívající modelování Monte Carlo)
Elektronové svazky:
Profily |  |  | Procentuální hloubkové křivky |  | Bodové ověření absorbované dávky |  |  |  | 2D dávková distribuce
Velikost pole (cm x cm) | Hloubka (cm) | SSD | Velikost pole (cm x cm) | SSD | Velikost pole (cm x cm) | Hloubka | SSD | Poloha bodu | Velikost pole (cm x cm) | Hloubka | SSD
6 x 6 | 0.5 | 100 cm | Elektronový rámeček konvexní pole (nesymetrické oválné) pro všechny energie | 100 cm
10 x 10 | 0.5 | 100 cm | Konkávní pole tvaru C, osa svazku záření pod blokem, PDD pod otevřenou částí | 100 cm | Faktor velikosti pole pro pole s bolusem | Dávkové maximum | 100 cm | Osa svazku záření | Elektronový rámeček konvexní pole (nesymetrické oválné) pro všechny energie | Dávkové maximum | 100 cm
15 x 15 | 0.5 | 100 cm | Malé nesymetrické oválné či kruhové pole | 100 cm | Pole s bolusem proměnlivé tloušťky | Dávkové maximum |  |  | Konkávní pole tvaru C, osa svazku záření pod blokem | Dávkové maximum | 100 cm
20 x 20 | 0.5 | 100 cm | Trojúhelníkové pole | 100 cm |  |  |  |  | Malé nesymetrické oválné či kruhové pole | Dávkové maximum | 100 cm
25 x 25 | 0.5 | 100 cm | Úzké obdélníkové pole (4 cm x 25 cm) | 100 cm |  |  |  |  | Trojúhelníkové pole | Dávkové maximum | 100 cm
Obdélníková pole | 0.5 | 100 cm | 6 x 6 | 100 cm |  |  |  |  | Úzké obdélníkové pole (4 cm x 25 cm) | Dávkové maximum | 100 cm
6 x 6 | 1 | 100 cm | 10 x 10 | 100 cm |  |  |  |  | Pole s bolusem proměnné tloušťky (jedna nízká a jedna vysoká energie) | Dávkové maximum | 100 cm
10 x 10 | 1 | 100 cm | 15 x 15 | 100 cm |  |  |  |  | Šikmý svazek 30°, 20 x 20 | Dávkové maximum | 100 cm
15 x 15 | 1 | 100 cm | 20 x 20 | 100 cm |  |  |  |  | Schodovitý povrch | Dávkové maximum | 100 cm
20 x 20 | 1 | 100 cm | 25 x 25 | 100 cm |  |  |  |  | Nehomogenity
25 x 25 | 1 | 100 cm | Pole s bolusem jednotné tloušťky | 100 cm
Obdélníková pole | 1 | 100 cm | Pole s bolusem proměnlivé tloušťky
6 x 6 | Dávkové maximum | 100 cm
10 x 10 | Dávkové maximum | 100 cm
15 x 15 | Dávkové maximum | 100 cm
20 x 20 | Dávkové maximum | 100 cm
25 x 25 | Dávkové maximum | 100 cm
Obdélníková pole | Dávkové maximum | 100 cm
6 x 6 | D90 | 100 cm
10 x 10 | D90 | 100 cm
15 x 15 | D90 | 100 cm
20 x 20 | D90 | 100 cm
25 x 25 | D90 | 100 cm
Obdélníková pole | D90 | 100 cm
6 x 6 | D80 | 100 cm
10 x 10 | D80 | 100 cm
15 x 15 | D80 | 100 cm
20 x 20 | D80 | 100 cm
25 x 25 | D80 | 100 cm
Obdélníková pole | D80 | 100 cm
6 x 6 | D50 | 100 cm
10 x 10 | D50 | 100 cm
15 x 15 | D50 | 100 cm
20 x 20 | D50 | 100 cm
25 x 25 | D50 | 100 cm
Obdélníková pole | D50 | 100 cm
6 x 6 | D20 | 100 cm
10 x 10 | D20 | 100 cm
15 x 15 | D20 | 100 cm
20 x 20 | D20 | 100 cm
25 x 25 | D20 | 100 cm
Obdélníková pole | D10 | 100 cm
6 x 6 | D10 | 100 cm
10 x 10 | D10 | 100 cm
15 x 15 | D10 | 100 cm
20 x 20 | D10 | 100 cm
25 x 25 | D10 | 100 cm
Obdélníková pole | D10 | 100 cm
6 x 6 | Rp | 100 cm
10 x 10 | Rp | 100 cm
15 x 15 | Rp | 100 cm
20 x 20 | Rp | 100 cm
25 x 25 | Rp | 100 cm
Obdélníková pole | Rp | 100 cm
6 x 6 | 5 cm za Rp | 100 cm
10 x 10 | 5 cm za Rp | 100 cm
15 x 15 | 5 cm za Rp | 100 cm
20 x 20 | 5 cm za Rp | 100 cm
25 x 25 | 5 cm za Rp | 100 cm
Obdélníková pole | 5 cm za Rp | 100 cm