## List1
4. Přehled kontrolovaných parametrů pro lineární urychlovače
Pokud je v literatuře odkaz na normu, znamená to, že norma ČSN EN 60976 požaduje ověření tohoto parametru.
Tabulka zahrnuje všechny zkoušky z této normy vyjma kapitol 8.2.2., 8.2.3., 10.4., 11.3., 13.2., 15. a 17.1.3.5.4.
Detailní citace literatury s vysvětlením zkratek je uvedena v kapitole Literatura
* Není popsáno v kapitole 5
** Číslo u doporučení resp. Katalogu metodik označuje číslo kapitoly, která se dané problematice věnuje
*** Číslo u normy značí kapitolu v normě ČSN EN 60976, která se dané problematice věnuje
Kontrolovaný parametr |  | Bližší specifikace | Frekvence |  | Tolerance | Kapitola | Literatura
Zkoušky dle normy CSN EN 60601-2-1 v rámci PZ |  | FF, FFF, E, rameno, EPID, kV, stůl | PZ |  | F | *
Zkoušky dle normy ČSN EN 60601-1-4 v rámci PZ |  | FF, FFF, E, rameno, EPID, kV, stůl | PZ |  | F | *
Bezpečnostní, indikační a výstražné systémy (Kapitola 5.1.) | Přesnost úhlových a délkových stupnic | Úhlové - kolimátor, rameno, stůl | PZ, ZDS, ZPS | M | 0,5° | 5.1.1. a) | Doporučení LU 1.2.2.**
|  | Délkové - kolimátor, rameno, stůl, kVD, kVS, EPID | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm | 5.1.1. b) | Doporučení LU 1.3.2.
|  | kVD s digitální stupnicí | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm | 5.1.1. c) | Doporučení kV IV.5.1.2.
|  | kVD bez digitální stupnice | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm | 5.1.1. d) | Doporučení kV IV.5.1.3.
|  | kVS s digitální stupnicí | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm, 1 mm, F | 5.1.1. e) | Doporučení kV IV.5.2.2.
|  | EPID v základní poloze | PZ, ZDS, ZPS | T | 3 mm | 5.1.1. f) | Katalog metodik A.IX.1.1., Norma 17.1.2.
|  | EPID při rotaci ramene | PZ, ZDS, ZPS | M | 8 mm | 5.1.1. g) | Katalog metodik A.IX.1.3., Norma 17.1.2.
|  | Rameno | PZ, ZDS |  | 0,5° | 5.1.1. h) | Katalog metodik A.II.4., Norma 14.***
|  | Kolimátor | PZ, ZDS |  | 0,5° | 5.1.1. i) | Katalog metodik A.II.3., Norma 14.
|  | Stůl | PZ, ZDS |  | 1 mm/0,5° | 5.1.1. j) | Katalog metodik A.II.5., Norma 14.3.4.
| Rozsah pohybů a koncové polohy | kVD | PZ, ZDS, ZPS | R | V návodu | 5.1.2. a) | Doporučení kV, IV.5.1.1.
|  | kVS | PZ, ZDS, ZPS | R | V návodu | 5.1.2. b) | Doporučení kV, IV.5.2.1.
|  | EPID | PZ, ZDS, ZPS | R | 2 mm | 5.1.2. c) | Katalog metodik, A.IX.1.2.
|  | Stůl | PZ, ZDS, ZPS | R | V návodu | 5.1.2. d) | Doporučení LU, 2.2.4.
| Signalizace stavu přístroje |  | PZ, ZDS, ZPS | D | F | 5.1.3. | Doporučení LU 2.1
| Vstup do ozařovny |  | PZ, ZDS, ZPS | D | F | 5.1.4. | Doporučení LU 2.2.1
| Antikolizní systémy | Rameno | PZ, ZDS, ZPS | D | F | 5.1.5. a) | Doporučení LU 2.2.3
|  | kVD | PZ, ZDS, ZPS | D | F | 5.1.5. b) | Doporučení kV IV.2.3.
|  | kVS | PZ, ZDS, ZPS | D | F | 5.1.5. c) | Doporučení kV IV.2.3.
|  | EPID | PZ, ZDS, ZPS | D | F | 5.1.5. d) | Katalog metodik A.IX.1.4 - 1.6.
| Pohyby urychlovače vyžadující dva spínače | Rameno | PZ, ZDS, ZPS | P | F | 5.1.6. a) | Katalog metodik A.X.5.3.
|  | kVD | PZ, ZDS, ZPS | P | F | 5.1.6. b) | Doporučení kV IV.3.1.
|  | kVS | PZ, ZDS, ZPS | P | F | 5.1.6. c) | Doporučení kV IV.3.1.
|  | EPID | PZ, ZDS, ZPS | P | F | 5.1.6. d) | Katalog metodik A.IX.1.6
|  | Stůl | PZ, ZDS, ZPS | P | F | 5.1.6. e)
|  | Kolimátor | PZ, ZDS, ZPS | P | F | 5.1.6. f)
| Stav ozařovacích pomůcek |  | PZ, ZDS, ZPS | M | F | 5.1.7. | Doporučení LU 2.2.6., Doporučení kV IV.4.1.
Bezpečnostní, indikační a výstražné systémy (Kapitola 5.1.) | Volba druhu a geometrie záření - blokování záření při nesouladu mezi nastavením v ovladovně a v ozařovně | Volba nesouhlasí | PZ, ZDS, ZPS | M | F | 5.1.8. a) | Doporučení LU 2.3.1., Katalog metodik A.X.8.6.
|  | Záměna příslušenství | PZ, ZDS, ZPS | M | F | 5.1.8. b) | Doporučení LU 2.3.1., Katalog metodik A.X.8.8.
|  | Druh a energie indikovány předem | PZ, ZDS, ZPS | M | F | 5.1.8. c) | Doporučení LU 2.3.1.
|  | Neshoda rtg v nastavení | PZ, ZDS, ZPS | M | F | 5.1.8. d) | Doporučení kV IV.4.2.
|  | MLC nepřipraven | PZ |  | F | 5.1.8. e) | Katalog metodik A.VII.3.1.
|  | Nedostatečné krytí MLC | PZ |  | F | 5.1.8. f) | Katalog metodik A.VII.3.2.
|  | Kódování příslušenství | PZ |  | F | 5.1.8. g) | Katalog metodik A.VII.3.5.
|  | IMAT nelze bez volby | PZ, ZDS, ZPS | M | F | 5.1.8. h) | Katalog metodik A.X.8.6., B.I.1
|  | Souhlas LU a stolu mezi panely LU a kV | PZ, ZDS, ZPS | D | 1 mm/0,5° | 5.1.8. i) | Doporučení kV IV.1.2.
| Systém sledování pacienta (zvuk, obraz) |  | PZ, ZDS, ZPS | D | F | 5.1.9. | Doporučení LU 2.4.
| Nouzové vypínače | MV, IMAT, kV | PZ, ZDS, ZPS | T | F | 5.1.10. | Doporučení LU 2.2.2.
| Kontrola ovládání stolu v případě nouze | Stůl | PZ, ZDS, ZPS | R | F | 5.1.11. | Doporučení LU 2.2.5.
| Kontrola systému monitorování dávky |  | PZ, ZDS |  | F | 5.1.12. | Doporučení LU 2.3.3.
| Kontrola řídícího časovače |  | PZ |  | F | 5.1.13. | Doporučení LU 2.3.4.
Mechanické parametry (Kapitola 5.2.) | Nastavení ozařovacích pomůcek | Kolmost, poloha | PZ |  | 1°/2mm | 5.2.1. | Doporučení LU 2.2.6.
| Souhlas geometrické osy a osy rotace kolimátoru |  | PZ, ZDS, ZPS | R | 2 mm | 5.2.2. | Doporučení LU 3.1.
| Souhlas osy rotace kolimátoru a světelné osy |  | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm | 5.2.3. | Doporučení LU 3.1.
| Přesnost optického dálkoměru |  | PZ, ZDS, ZPS | T, M | 2 mm | 5.2.4. | Norma 13.1., Doporučení LU 3.4.
| Poloha izocentra při rotaci ramene | Mechanické izocentrum | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm/3 mm | 5.2.5. a) | Norma 12.2., Katalog metodik A.II.1.2.
|  | Radiační izocentrum (FF, SRT) | PZ, ZDS, ZPS | R/D | 2 mm/0,5 mm | 5.2.5. b) | Norma 12.1., 10.1.5.
| Ověření shody polohy izocentra LU a kV zobrazovacího systému | kV | PZ, ZDS, ZPS | T | 1,5 mm, 2 mm | 5.2.6. | Doporučení kV IV.5.3.1.
| Světelné zaměřovače (lasery) | Koincidence bočních laserů v izocentru | PZ, ZDS, ZPS | T | 1 mm | 5.2.7. a) | Katalog metodik B.III.3.
|  | Souhlas světelné osy s rovinou laseru v sagitální rovině | PZ, ZDS, ZPS | M | 1 mm | 5.2.7. b) | Katalog metodik B.III.3.
|  | Seřízení světelných zaměřovačů do izocentra | PZ, ZDS, ZPS | M | 1 mm | 5.2.7. c) | Katalog metodik B.III.3.
|  | Ortogonalita světelných rovin | PZ, ZDS, ZPS | M | 0,5° | 5.2.7. d) | Katalog metodik B.III.3.
| Shoda velikosti světelného pole s indikovaným údajem | Fotonové svazky | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm/3 mm | 5.2.8. a) | Norma 10.1.1.3.
|  | Elektronové svazky | PZ, ZDS, ZPS | R | 2 mm/3 mm | 5.2.8. b) | Norma 10.2.2.
| Rovnoběžnost, kolmost a přesnost polohování kolimačního systému | Rovnoběžnost | PZ, ZDS, ZPS | R | 0,5° | 5.2.9. a) | Norma 10.3
|  | Kolmost | PZ, ZDS, ZPS | R | 0,5 ° | 5.2.9. b) | Norma 10.3
|  | Symetrie | PZ, ZDS, ZPS | R | 1 mm | 5.2.9. c) | Doporučení LU 3.5.
|  | Přesnost polohování MLC | PZ, ZDS, ZPS | T | 1 mm | 5.2.9. d) | Norma 10.3.
|  | Rychlost | PZ, ZDS, ZPS | R | F | 5.2.9. e) | Norma 10.3
Charakteristiky radiačního pole (Kapitola 5.3.) | Souhlas světelné osy a osy svazku záření | Fotonové svazky | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm | 5.3.1. a) | Norma 10.1.2.2., 11.2.2.
|  | Elektronové svazky | PZ, ZDS, ZPS | R | 4 mm | 5.3.1. b) | Doporučení LU 6.1.1., Norma 11.2.2.
| Souhlas světelného a radiačního pole | Fotonové svazky - sekundární clony | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm/3 mm | 5.3.2. a) | Norma 10.1.2.2.
|  | Fotonové svazky - MLC | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm/3 mm | 5.3.2. b) | Norma 10.1.2.2.
| Shoda velikosti radiačního pole s indikovaným údajem | Fotonové svazky - sekundární clony | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm/3 mm | 5.3.3. a) | Norma 10.1.1.3.
|  | Fotonové svazky - MLC | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm/3 mm | 5.3.3. b) | Norma 10.1.1.3.
|  | Elektronové svazky | PZ, ZDS |  | 2 mm/3 mm | 5.3.3. c) | Norma 10.2.1.3.
| Homogenita radiačního pole | Podíl max/min dávky FF svazky nemodulované | PZ, ZDS, ZPS | R | 1,06/1,10 | 5.3.4. a) | Norma 9.1.1.
|  | Podíl max/min dávky FF svazky IMRT | PZ, ZDS, ZPS | R | 1,10; 2% | 5.3.4. b) | Doporučení IMRT, Příloha 1.,1.3., 3.8.
|  | Podíl max/Dmax dávky FF svazky | PZ, ZDS |  | 1,07/1,09 | 5.3.4. c) | Norma 9.1.4.
|  | 90% izodoza elektronové svazky - hl. osy | PZ, ZDS, ZPS | R | 15 mm | 5.3.4. d) | Norma 9.2.1., norma 8.2.4.
|  | 80% izodoza elektronové svazky - hl. osy | PZ |  | 10 mm | 5.3.4. e) | Norma 9.2.1., norma 8.2.4.
|  | 90% izodoza elektronové svazky - úhlopříčky | PZ, ZDS, ZPS | R | 20 mm | 5.3.4. f) | Norma 9.2.1., norma 8.2.4.
|  | Podíl max/min dávky elektronové svazky | PZ |  | Hodnota z PZ | 5.3.4. g) | Norma 9.2.1.
|  | Podíl povrchové/maximální dávky elektrony | PZ |  | 1.09 | 5.3.4. h) | Norma 9.2.4.
|  | Zkrácená zkouška - FF svazky | PZ, ZDS, ZPS | T | Dle pracoviště | 5.3.4. i) | Norma 9.1.2.
|  | Zkrácená zkouška - elektronové svazky | PZ, ZDS, ZPS | M | Dle pracoviště | 5.3.4. j) | Norma 9.2.2.
| Symetrie radiačního pole | Symetrie FF a FFF - vodní fantom | PZ, ZDS, ZPS | R | 3% | 5.3.5. a) | Norma 9.1.3.
|  | Nehomogenita, sklon profilu, poloha píku | PZ, ZDS, ZPS | R | 1%/2,5%/0,5 mm | 5.3.5. b) | Příloha tohoto Doporučení
|  | Zkrácená zkouška - FF a FFF svazky | PZ, ZDS, ZPS | T | 3% | 5.3.5. c) | Norma 9.1.3.
|  | Symetrie elektronových svazků - vodní fantom | PZ, ZDS, ZPS | R | 3% | 5.3.5. d) | Norma 9.2.3.
|  | Zkrácená zkouška - elektronové svazky | PZ, ZDS, ZPS | M | 3% | 5.3.5. e) | Norma 9.2.3.
| Radiační polostín | Fotonové svazky – FF, FFF a SRT | PZ, ZDS, ZPS | R | 2 mm/< 8 mm | 5.3.6. a) | Norma 9.3.
|  | Elektronové svazky | PZ |  | < 8 mm | 5.3.6. b) | Norma 9.3.
| Záření pronikající kolimačním systémem | Fotonové svazky | PZ, ZDS |  | 2% | 5.3.7. a) | Doporučení LU 4.5.1.
|  | Transmise MLC | PZ, ZDS, ZPS | R | 0.1% | 5.3.7. b) | Doporučení IMRT, oprava 2010
|  | Elektronové svazky | PZ |  | 10% | 5.3.7. c) | Doporučení LU 6.5.1.
| Unikající záření vně maximálního radiačního pole | Fotonové svazky | PZ |  | 0,1%/0,2% | 5.3.8. a) | Doporučení LU 4.5.2.
|  | Elektronové svazky | PZ |  | 1%/1,5% | 5.3.8. b) | Doporučení LU 6.5.2.
| Ukončení pohybové terapie | FF či FFF, E - MU | PZ, ZDS, ZPS | M | 5% | 5.3.9. a) | Norma 7.8., Doporučení LU 8.5.
|  | FF či FFF, E - délka kyvu | PZ, ZDS, ZPS | M | 3° | 5.3.9. b) | Norma 7.8., Doporučení LU 8.5.
Dozimetrické charakteristiky svazků záření (Kapitola 5.4.) | Absorbovaná dávka v referenčním bodě/Stálost výstupu urychlovače | Fotonové (FF a FFF) svazky | PZ, ZDS, ZPS | M | 2% | 5.4.1. a) | TRS 398
|  | Elektronové svazky | PZ, ZDS, ZPS | M | 3% | 5.4.1. b) | TRS 398
| Procentuální hloubkové dávkové křivky a energetické parametry svazku záření | PDD pro FF, FFF, SRT, E | PZ, ZDS, ZPS | R | 3% | 5.4.2. a) | Norma 8.1., 8.2.,TRS 398
|  | Povrchová dávka pro FF, FFF, SRT, E | PZ |  | - | 5.4.2. b) | Norma 8.1., 8.2.
|  | R80%d pro FF, FFF, SRT, E | PZ |  | 3 mm/2 mm | 5.4.2. c) | Norma 8.1., 8.2.
|  | Dmax pro FF, FFF, SRT | PZ, ZDS, ZPS | R | 1 mm | 5.4.2. d) | Norma 8.1., 8.2., TRS 398
|  | TPR20,10 pro FF, FFF, SRT | PZ, ZDS, ZPS | R | 3% | 5.4.2. e) | TRS 398
|  | Praktický dosah pro E | PZ |  | 1.6 | 5.4.2. f) | Norma 8.2.
|  | R50d pro E | PZ, ZDS, ZPS | R | 2 mm | 5.4.2. g) | TRS 398
|  | Dref pro E | PZ, ZDS, ZPS | R | 1 mm | 5.4.2. h) | Norma 8.2., TRS 398
| Stabilita energie svazku záření | Fotonové svazky (FF i FFF) | ZPS | M | 3% | 5.4.3. a) | Norma 8.1.
|  | Elektronové svazky | ZPS | T | 3% | 5.4.3. b) | Norma 8.2.
| Faktory velikosti pole | FF, FFF, SRT, E | PZ, ZDS, ZPS | R | 2% | 5.4.4. | Norma 7.6., Doporučení LU 7.3.
| Klínové faktory a úhly klínu | FF | PZ, ZDS, ZPS | R | 2% | 5.4.5. a) | Doporučení LU 5.4.1., Norma 9.1.5.
|  | FF | PZ | R | 2° | 5.4.5. b) | Norma 9.1.5.
| Kontrola polohy klínu | FF | PZ, ZDS, ZPS | R | 1% | 5.4.6. | Doporučení LU 5.4.2.
| Faktory podložky | FF | PZ, ZDS, ZPS | R | 2% | 5.4.7. | Doporučení LU 5.5.
| Faktory zeslabení stínícím blokem | FF | PZ, ZDS, ZPS | R | 2% | 5.4.8. | Doporučení LU 5.6.
| Stabilita svazku při rotaci ramene | FF, FFF, E | PZ |  | F | 5.4.9. | Katalog metodik A.IV.9
| Kontaminace elektronových svazků brzdným zářením | E | PZ |  | 3%/5% | 5.4.10. | Katalog metodik A.IV.3
| Reprodukovatelnost polohy clon a MLC | FF pro sekundární clony | PZ, ZDS |  | 2 mm | 5.4.11. a) | Norma 10.1.3.
|  | FF pro MLC | PZ, ZDS |  | 2 mm | 5.4.11. b) | Norma 10.1.3.
|  | FF pro IMRT a IMAT | PZ, ZDS |  | 2 mm | 5.4.11. c) | Doporučení IMRT, Příloha 1., 3.1.
|  | SRT | PZ, ZDS |  | 2 mm | 5.4.11. d) | Norma 10.1.3.
| Přesnost lokalizace při SRT | SRT | PZ |  | 0,5 mm | 5.4.12. a) | Norma 10.1.4.
| Dozimetrická stabilita dodání IMRT a IMAT pole | IMRT pole základní poloha (FF i FFF) | ZPS | D | 3% | 5.4.13. a) | Doporučení IMRT, Příloha 1., 3.2.
|  | IMRT pole hlavní polohy (FF i FFF) | PZ, ZDS, ZPS | M | 3% | 5.4.13. b) | Doporučení IMRT, Příloha 1., 3.3.
|  | IMRT pole hlavní polohy a kolimátor (FF i FFF) | PZ, ZDS, ZPS | R | 3% | 5.4.13. c) | Doporučení IMRT, Příloha 1., 3.3.
|  | IMAT pole (FF i FFF) | PZ, ZDS, ZPS | D | 3% | 5.4.13. d) | Doporučení IMRT, Příloha 1., 3.3.
|  | IMAT pole a kolimátor (FF i FFF) | PZ, ZDS, ZPS | M | 3% | 5.4.13. e) | Doporučení IMRT, Příloha 1., 3.3.
|  | Přerušení svazku IMRT a IMAT (FF i FFF) | PZ, ZDS, ZPS | R | 2% | 5.4.13. f) | Doporučení IMRT, Příloha 1., 3.4.
| Stabilita dozimetrické separace lamel MLC | FF, FFF | PZ, ZDS, ZPS | R | 0,1 mm | 5.4.14. | Doporučení IMRT, oprava 2010
Systém monitorování dávky (Kapitola 5.5.) | Stabilita systému monitorování dávky | E, FF, FFF, dynamické klíny | ZPS | D | 2% | 5.5.1. a) | Norma 7.7.1., Doporučení LU 8.1.
|  | E, FF, FFF, dynamické klíny | ZPS | M | 2% | 5.5.1. b) | Norma 7.7.2.
|  | E, FF, FFF, dynamické klíny | ZPS | T | 2% | 5.5.1. c) | Norma 7.7.3.
| Blokovací funkce sekundárního systému monitorování dávky | FF | PZ, ZDS |  | 10%/0,25 Gy | 5.5.2. | Katalog metodik B.I.5.
| Reprodukovatelnost systému monitorování dávky | FF, FFF, E | PZ, ZDS, ZPS | R | 0.5% | 5.5.3. | Norma 7.2., 9.1.6.
| Linearita systému monitorování dávky | FF, FFF, E | PZ, ZDS, ZPS | R | 1% | 5.5.4. | Norma 7.3., 9.1.6.
| Závislost systému monitorování dávky na rotaci ramene | FF, FFF, E - stacionární rameno | PZ, ZDS, ZPS | R | 3% | 5.5.5. a) | Norma 7.4., 9.1.6.
|  | FF, FFF, E - rotace ramene | PZ, ZDS, ZPS | R | 3% | 5.5.5. b) | Norma 7.5., 9.1.6.
Ozařovací stůl (Kapitola 5.6.) | Svislý pohyb ozařovacího stolu | Stůl | PZ, ZDS, ZPS | M, R | 2 mm | 5.6.1. | Norma 16.2.
| Izocentrická rotace ozařovacího stolu | Stůl | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm | 5.6.2. a) | Norma 16.3.
|  | Stůl | PZ |  | 0,5° | 5.6.2. b) | Norma 16.4.
| Longitudinální a laterální pohyb ozařovacího stolu | Stůl - longitudinální pohyb | PZ, ZDS, ZPS | R | 5 mm | 5.6.3. a) | Norma 16.5.1.
|  | Stůl - laterální pohyb | PZ, ZDS |  | 5 mm | 5.6.3. b) | Norma 16.5.2.
| Stálost nastavené výšky stolu | Stůl | PZ, ZDS |  | 2 mm | 5.6.4. | Doporučení LU 9.4.
| Vodorovnost ozařovacího stolu v longitudinálním a laterálním směru | Stůl - longitudinální směr | PZ, ZDS, ZPS | M | 0,5° | 5.6.5. a)
|  | Stůl - laterální směr | PZ, ZDS, ZPS | M | 0,3° | 5.6.5. b)
Kontrola kvality obrazu zobrazovacích systémů a přesnosti jejich použití (Kapitola 5.7.) | Kontrola kontrastu snímku zobrazovacího systému | EPID | PZ, ZDS, ZPS | T, M | 0.4% | 5.7.1. a) | Katalog metodik B.XII.2.
|  | 2D | PZ, ZDS, ZPS | M | 12 disků | 5.7.1. b) | Doporučení kV IV.6.1.1.
|  | CBCT | PZ, ZDS, ZPS | R | 15 mm disk | 5.7.1. c) | Doporučení kV IV.6.2.2.
| Kontrola funkcí software zobrazovacího systému | EPID | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm/1° | 5.7.2. a)
|  | 2D | PZ, ZDS, ZPS | M | 2 mm/1° | 5.7.2. b) | Doporučení kV IV.6.1.3.
|  | CBCT | PZ, ZDS, ZPS | M | 1 mm | 5.7.2. c) | Doporučení kV IV.6.2.5.
| Prostorové rozlišení | EPID | PZ, ZDS, ZPS | R | 1 mm | 5.7.3. a) | Doporučení IMRT 4.2., norma 17.1.3.7.
|  | 2D | PZ, ZDS, ZPS | M | 1,3 lp/mm | 5.7.3. b) | Doporučení kV IV.6.1.2.
|  | CBCT | PZ, ZDS, ZPS | R | 0,6-0,7 lp/mm | 5.7.3. c) | Doporučení kV IV.6.2.3.
| Poměr signálu k šumu (Signal-to-noise ratio) | EPID, kV | PZ, ZDS |  | ≥ 50 | 5.7.4. | Norma 17.1.3.5.3.
| Převod hustoty materiálu na Hounsfieldovy jednotky pro CBCT | CBCT | PZ, ZDS, ZPS | R | 40 HU | 5.7.5. | Doporučení kV IV.6.2.1.
| Ověření homogenity obrazu pro CBCT | CBCT | PZ, ZDS, ZPS | R | 40 HU | 5.7.6. | Doporučení kV IV.6.2.4.
| Minimální čas potřebný k získání snímku | EPID, kV - minimální čas | PZ |  | 0,5 s | 5.7.7. a) | Norma 17.1.3.5.2.
|  | EPID, kV - minimální počet snímků za s | PZ |  | ≥ 2 | 5.7.7. b) | Norma 17.1.3.5.2.
| Ověření polohy cílového objemu | 2D | PZ, ZDS, ZPS | M | 1 mm | 5.7.8. a) | Doporučení kV IV.5.3.2.
|  | CBCT | PZ, ZDS, ZPS | M | 1 mm/2 mm | 5.7.8. b) | Doporučení kV IV.5.3.3.
| Automatický posuv stolu pro ortogonální 2D snímky a CBCT | 2D | PZ, ZDS, ZPS | M | 1,5 mm | 5.7.9. | Doporučení kV IV.5.3.4.
|  | CBCT | PZ, ZDS, ZPS | M | 1,5 mm | 5.7.9. | Doporučení kV IV.5.3.4.
| Celková kontrola správné funkčnosti 4DCT | Respiratory gating | PZ, ZDS, ZPS | R | F | 5.7.10.
| Kontrola řízení spouštění zobrazovacího systému příslušenstvím monitorujícím dýchací cyklus | kV, Respiratory gating | PZ, ZDS, ZPS | R | 1 mm | 5.7.11.
Dozimetrické charakteristiky svazků zobrazovacích systémů (Kapitola 5.8.) | Napětí rentgenky | kV - napětí | PZ, ZDS |  | 10% | 5.8.1. a) | Doporučení kV IV.7.1.
|  | kV - variační koeficient | PZ, ZDS |  | 5% | 5.8.1. b) | Doporučení kV IV.7.1.
| Ověření první polotloušťky | kV | PZ |  | Dle výrobce | 5.8.2. | Doporučení kV IV.7.3.
| Index přenosové kermy | kV | PZ, ZDS |  | Dle výrobce | 5.8.3. | Doporučení kV IV.7.4.
| Linearita a reprodukovatelnost přenosové kermy | kV - linearita | PZ, ZDS |  | 20% | 5.8.4. a) | Doporučení kV IV.7.5.
|  | kV - reprodukovatelnost | PZ, ZDS |  | 5% | 5.8.4. b) | Doporučení kV IV.7.5.
| Vstupní povrchová kerma | kV | PZ, ZDS |  | Dle výrobce | 5.8.5. | Doporučení kV IV.7.6.
| Kermový index pro CBCT | kV | PZ, ZDS |  | 20% | 5.8.6. | Doporučení kV IV.7.8.