Příloha k  „Podmínkám k používání přenosných intraorálních rtg přístrojů“

Důkaz optimalizace

Radiační ochrana snímkujícího personálu i ostatních obyvatel musí být doložena Důkazem optimalizace radiační ochrany

Součástí důkazu optimalizace musí být protokol o měření rozptýleného záření v následujících místech:

- v místě rukou, kde drží lékař rtg zařízení,

- v poloze očí obsluhy přístroje,

- v místě hrudníku obsluhy přístroje,

- v místě gonád obsluhy přístroje,

- v místech, kde se v místnosti můžou během expozice nacházet další osoby.

Z naměřených hodnot musí být stanovena osobní dávka na předpokládaný počet snímků za rok na daném pracovišti.

Pokud stanovená dávka na jeden rok v polohách b), c) nebo d) přesáhne 1 mSv, nebo pokud v poloze e) přesáhne stanovená dávka 50 Sv, nebude vydáno povolení k používání, dokud nebudou provedeny kroky, které prokazatelně zajistí snížení dávek v polohách b), c), d) nebo e) pod zmíněné úrovně.

Osoba provádějící rtg snímkování musí používat vždy ochrannou zástěru a ochranný límec s  ekvivalentem minimálně 0,25 mm Pb.

Přejímací zkouška a zkouška dlouhodobé stability

Přejímací zkouška a zkoušky dlouhodobé stability jsou pro přenosné intraorální rtg přístroje rozšířeny o tento test:

    - Expoziční doba při snímku horního moláru o požadavek: expoziční doba optimálního snímku na horní molár dospělého pacienta musí být ≤ 0,2 s.

Upozornění: požadavek na tento test nesplňují málo citlivé receptory obrazu, které jsou také dostupné na trhu – při koupi přenosného rtg přístroje je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru kvalitního a dostatečně citlivého receptoru obrazu.

Obecný požadavek na receptor obrazu: povolení nebude uděleno, pokud bude receptorem obrazu film. Přenosné intraorální rtg přístroje je možné používat výhradně s digitálním receptorem obrazu.